燃料电池氧分析仪

操作使用说明书

北京恒奥德仪器仪表有限公司

燃料电池氧分析仪操作使用说明书

该仪器采用先进的燃料池传感器测量氧含量。它具有测量快速、准确的特点。由于传感器完全密封，所以传感器是免维护的。通常使用寿命可达三到五年。是老一代微氧仪的更新换代产品。填补了国内该系列产品的空白。它广泛地应用于空分、钢铁、石化、电力、医疗等行业。同时，由于该仪器设计时采用独特的吹扫进样流程，更使它在快速、大量分析作业中发挥重要作用。

一 性能参数

- 测量范围：0-20/200/2000ppm

- 测量精度：3%

- 响应时间：30秒到达90%读数

- 工作温度：-5℃-40℃

- 工作电源：220V AC / 9V DC

- 工作压力：进口-0.5kg/cm2;出口-直排大气

- 安全性：仅用电池工作时为本质安全型

- 外型尺寸：高130×宽255×深290

- 整机重量：2.3kg

二 工作原理

采用完全密封的燃料池氧传感器是当前国际上最先进的测氧方法之一。燃料池氧传感器是由高活性的氧电极和铅电极构成，浸没在KOH的溶液中。在阴极氧被还原成氢氧根离子，而在阳极铅被氧化。

O2+2H2O+4e4OH

2Pb+4OH  2Pb(OH)2+4e

KOH溶液与外界有一层高分子薄膜隔开，样气不直接进入传感器，因而溶液与铅电极不需定期清洗或更换。样气中的氧分子通过高分子薄膜扩散到氧电极中进行电化学反应，电化学反应中产生的电流决定于扩散到氧电极的氧分子数，而氧的扩散速率又正比于样气中的氧含量，这样，该传感器输出信号大小只与样气中的氧含量相关，而与通过传感器的气体总量无关。通过外部电路的连接，反应中的电荷转移即电流的大小与参加反应的氧成正比例关系。

采用此方法进行测氧，可以不受被测气体中还原性气体的影响，免去了许多的样气处理系统。它比老式“金网-铅”原电池测氧更快速，不需要漫长的开机吹除过程，“金网-铅”原电池样气直接进入溶液中，导致仪器的维护量很大，而燃料电池法样气不直接进入溶液中，传感器可以非常稳定可靠的工作很长时间。事实上， 燃料电池氧传感器是完全免维护的。

三 使用方法

3.1仪器介绍

本所研制的燃料电池氧分析仪是较精密的仪器，凡即将使用本仪器的专业人士，请先仔细阅读完说明书。

在仪器的前面板上有电源选择开关，量程选择开关，电源指示灯，充电指示灯，校正旋钮，液晶显示屏，气体流量计，四通阀等部件。

电源选择开关：OFF 	电源关闭

DC   内部充电电池工作方式

AC   交流电源工作方式

CHAR.充电方式

量程选择开关：%   测量%级含量氧气

（有仪器不能使用该挡）

2000 0-2000PPM

200  0-200PPM

20   0-20PPM

电源指示灯：当仪器接上220V电源时指示灯即亮

校正旋钮： 校正仪器时使用，校好后用卡锁卡好，一般三个月校正一次。

液晶显示屏：显示当前的氧含量。

流量计：当前气体流量。测量时，一般控制在500ml-800ml/min之间，吹扫时，气流量可以大一些。

四通阀：打在吹扫位置时，样气流经旁路，同时将管道内的空气吹除干净。打在进样位置时，样气流经传感器，进行测量。仪器非工作状态下，要将四通阀达到吹扫位置，避免空气进入传感器，严重消耗传感器。

在仪器的后面板上有电源、进气口、出气口等部件。

电源：220V10%交流电源

进口：3标准接头，橡胶圈或金属卡套密封

出口：3标准接头，橡胶圈或金属卡套密封

3.2仪器校准

打开仪器电源，量程开关置于200PPM档，通常仪器读数小于50PPM，仪器出厂时均仔细校准过，如果用于氮气中的微量氧分析，可直接使用，除非第一次使用时间与仪器出厂日期相隔一个月以上。我们根据本仪器的特点推荐您订购标准气时，氧浓度约为50PPM。

用不锈钢管或紫铜管将仪器与标准气连接好，（注意一定不要用橡胶等软管连接）开始吹扫管路；气体流量控制在500ml/min左右， 如果您初次接触这项工作，为了准确而快速的校准仪器，建议您使用一个死体积很小的取样阀与标准气瓶相连，同时吹扫时间不低于10分钟。吹扫完成后即可开始进样。先将流量调稳，后切换四通阀至进样位置。 此时可观察到液晶屏上读数的变化，待读数基本稳定后，打开校准旋钮卡锁，旋转校准旋钮，使读数符合标准。继续观察一段时间，确定校对准确后，锁紧卡锁，先切换四通阀至吹扫位置，后切断气源。仪器校准工作即告完成。

3.3测量方法

打开仪器电源，一般情况下量程打在200ppm档，用不锈钢管或紫铜管将仪器与待测气源连接好，小心调节样气压力与流量，使流量计指示约为500ml/min,吹扫充分以后，切换四通阀至进样位置，此时样气开始流经氧传感器，液晶显示屏上读数随之变化，如果样气氧含量超过200ppm, 液晶显示屏上会出现“1----”，表示超量程，此时应换到2000ppm档，当读数稳定后，即为所测的氧含量值。测量完毕，按先后顺序切换四通阀和切断气源。

四 注意事项

- 被测气体压力不能过大。当气体压力大于0.5kg/cm2时，应当使用适当的阀门减压截流，否则可能损坏精密的氧传感器。

- 此系列的氧分析仪主要设计用于微量氧分析，当发现被测气体中氧含量很高时，应立即用高纯氮吹扫仪器管路及氧传感器，否则会对下一次测量产生较大影响。当然，高的氧含量不会损坏氧传感器，但会加速氧传感器的损耗。

- 被测气体中不能含有较多的CO2、H2S、HCl等酸性气体。因为酸性气体能与KOH溶液反应，使传感器提前失效。

- 被测气体的温度不宜过高或过低，适宜的温度为0-35C。

- 被测气体中如有较多的油分或颗粒杂质，应在进样前除油和过滤杂质。

- 当测量数据明显偏高时，不要试图加大气体流量，加大气流对测量数据没有更多改变，反而可能会损坏精密的氧传感器 。正确的方法是先检查气路的密封性，确认没有漏点后，应该考虑可能是传感器被高氧污染，此时，按操作规程关闭仪器，第二天再试。只要每次操作严格按规程执行，这种情况就可避免。

- 仪器不用时，电源开关应打到“OFF”位置，四通阀打在吹扫位置，以避免空气中氧大量进入氧传感器。

五仪器维护

仪器内部装有Ni-MH充电电池，当电池耗尽时应及时充电，一次充电时间最长为14小时。

燃料电池氧传感器是完全免维护的，当标定仪器时旋钮调到最大位置，仍然达不到标准读数，说明氧传感器已经失效，此时需要更换一个新的传感器。

无论仪器出现其它的任何不明确现象，原则上请立即与本所技术服务部门联系：010-51658042