概 况

H14490是一种新型宽光谱响应、高灵敏、快响应、低温漂，数字直读的激

光功率测量仪器。该仪器配套IP - 200、IP - 1000系列探测器．分别适用最大量

程2W、10W、50W、200W和分辨率l u w、10u w、1mw的测量范围。探测器不仅能保证测试仪有很高的灵敏度，而且能承受较高的功率密度。独特的专利术使它在灵敏度和响应速度上大大超过相同量程的其他同类探测器。该系列仪

器己广泛用于从紫外至红外的各种激光及其它辐射强度的测量：激光医学、激

光防护、激光加工、激光测距、激光动植物生理反应等要求高稳定、高精度、

高灵敏的辐射强度测量．本仪器包括主机、探测器两部分，测量结果由一个三

位半的数字发光管电压表直接显示。便于观察记录。

一、技术指标

1：    (1) 测量对象：连续激光功率：

(3) 敏感面积：Φ10mm;

(4)测量连续功率时:探测器允许的最高功率密度为200W／Cm2

(5)量程：分四档1999uw，19.9mw，199.9mw，1.999w：

(6)分辨率：1μw：

(7)响应时间：<04秒：

(8)温漂：满量程10分钟内<±1％：

(9)模拟输出：1—1999mv：

(10)不确定度：±5％

(11)光谱在0．25um至2.5 u m内，功率可直读，其它波长需修正．

(12)电源：220v．50Hz。    ’

主机外形尺求：260×235×90mm’

使用条件：一般光学实验室．避免直接气流扰动。

2：  (1)敏感面积：￠18～￠25圆形

(2)量程：

H14491型：分四挡19.99mw，199.9mw,1999w,10.00w

H14490型：分三档1.999,19.99w,199.9w(50.Ow)

(3)分辨率：0.Olmw(3C型：lmw)

(4)响应时间：<1秒--40秒

(5)使用H14490型激光功率计时，建议入射光的直径扩大到Φ5mm至Φ10mm以上。

二、面板示意图

三、使用方法

l、电源

将电源线与仪器后扳电源插座接好，插头连接至220V±及50～60HZ电源。

然后按下电源开关，相应指标灯亮．预热15分钟即可开始测量。

2、对光

(1)探测器电缆与主机后面板上输入插座10接通。

(2)探测器置于可调底座并对准被测光源。

(3)测光时，应先装上刻有“+”字的入射盖．使被测光对准“+”

字的中心，弱光可直接对准吸收体的中央部分。

3、测量

(1)调零

遮断光源，取下探测器对光盖．特室内温度及空气扰动稳定可进行测量。

测量时首先应调零．注意调零时遮断光源，不要用遮挡探测器的方法。任何在

探测器前的遮挡物都会作为一个辐射源，而使调零和测量产生误差。

按下相应量程键(2～5)。对应的单位指示灯(7、8、9)亮．旋动调零电位器（6）。使数显示为零．调零完毕。

(2)测量

对于每秒20次以上的重复脉冲激光辐射．可使用连续功率测量方法进行测

量．本系统自动完成积分平均，读出结果即为平均功率值。

(3)模拟输出

本机后板备有模拟输出接口，有相应量程每字lmv的模似信号．可接函数

汇录仪，监测功率稳定性。

四、整机结构简介：

激光功率测试仪整机结构框图如下：

探测器检测被测激光，完成光电变换输出对应辐射强度的电信号，电信号

经高精度的线性艘大，达到大于1至1999毫伏的电平。对连续激光功率的测量。

经过功率效准系统效准判每微瓦(及10微瓦．0 I毫瓦、1毫瓦)l毫伏，送

显示选择开关。显于系统包括A／O变换，译码及LED数码管驱动电路，保证以

±5％的精度显示 O～1999毫伏的直流电压．选择显示对应被测的功率数值。因已被效准，可以直读微瓦、毫瓦、瓦量值，面板上小数点对应量程变换。单位对应功率选择的发光管指示。直接读数十分方便。

五、注意事项

1、本系列探测器保证能承受的最大单次脉冲辐射功率密度为100 MW/C㎡。测量连续功率时．允许的最高功率密度为200 W/C㎡。超过此值玎导致损坏。典型高斯光束的峰值功车密度由下式讣算：

P=8E／πD2△t

E：脉冲能量(焦耳)

D：半功率点光束直径(cm)

△t：脉冲宽度(秒)

2、探测器在测量微弱辐射时,要避免杂散辐射及气流扰动的干扰。

3、探测器已密封紧圃．自行拆修将导致损坏并应运免弱烈震动、冲击．严

禁器械触碰探测器接收体。

4、在暂时不使用时，将本测试系统放置与被测系统同一环境条件下，保持

温度平衡，将有利于下一次测试时的稳定性。

5、本仪器的参照是中国计量科学研究院的检定结果和标定数据进行标定

的。为了保证精度．每使用半年或一年后，应重新标定一次。

6、探头接收面不得用任何东西擦拭或触摸。

7、测量连续功率时．允许的最高功率密度为200 W/C㎡，超过此闺值所造成

的吸收体损坏．不属保修范围。

8、在接近最大可测功率值测量时．激光连续辐照时间不宜过长。

9、H14491型，H14490型入射光直径最好扩大到Φ5mm至Ф10mm以上。

标定校准时问

开始使用时问