石油产品凝点.倾点试验器  型号:HAD-510G-IV

一、HAD-510G-Ⅳ型石油产品倾点、凝点试验器用途及适用范围：

石油产品倾点凝点测定器是按照中华人民共和国标准GB/T510《石油产品凝点测定法》、GB/T3535《石油倾点测定法》的规定、并根据用户的特殊要求设计制造的，适用于石油产品倾点、凝点的测定。

二、石油产品倾点凝点测定仪主要技术规格及参数：

1、工作电源：      AC 220V±10%；50Hz。

2、工作冷槽：      单槽二浴，二浴等温。

3、冷槽控温：      室温～-70℃。

4、控温精度：      ±0.5℃

5、制冷系统：     新型制冷压缩机。

6、环境温度：      ≤30℃ 。

7、相对湿度：      ≤85%。

8、整机功耗：      不大于1000W。

三、石油倾点凝点测定器的安装：

1、将仪器应放置在平整牢固的工作台上。

2、打开包装箱，按说明书中的成套表格清点备件。

3、在仪器后背插上电源线，电源线必须按国家标准具有良好的接地端。

四、石油产品倾点、凝点试验器使用方法：

(一)测试前的准备:

1、使用本仪器前应仔细阅读使用说明书

2、在做试验前，请仔细阅读中华人民共和国标准GB/T510《石油产品凝点测定法》和GB/T3535《石油倾点测定法》，了解并熟悉标准所阐述的试验方法、试验步骤和试验要求。

3、按标准所规定的要求，准备好试验用的各种试验器具、材料等。

4、检查本仪器的工作状态，使其符合说明书所规定的工作环境和工作条件。

5、检查本仪器的外壳，必须处于良好的接地状态。

(二)使用方法

1、插上外接电源线打开电源开关及制冷开关。

2、按下控温仪上SET键SV显示窗闪烁，设定所需的试验温度，然后再按SET键设定的温度被确认。

3、倾点测试方法

⑴ 将清洁试样倒入试管至刻线处。对粘稠试样在水浴中加热至流动后，倒入试管内。

⑵ 用插有高浊点和高倾点温度计的软木塞紧紧地塞住试管，使软木塞紧紧地塞住试管，使温度计和试管在同一轴线上，浸没温度计水银球，使温度计的毛细管起点应浸在试样液面以下3毫米处。

⑶ 将试管中的试样进行以下的预处理：

a)    试样的倾点在33～-33℃之间

在不搅动试样的情况下，将试样放入48±1℃的水浴中加热至45±1℃；在空气或约25℃水浴中冷却试样至36±1℃，然后再按下述⑷的方法继续试验。

b)    试样的倾点高于33℃

在不搅动试样的情况下，将试样放入48±1℃的水浴中加热至45±1℃或至高于预期倾点温度大约9℃，取其较高的一个温度，然后再按下述⑷的方法继续试验。

c) 试样的倾点低于-33℃

按a)加热试样，再放入7±1℃的水浴中冷却至15±1℃，取出高浊点和高倾点温度计，换上低浊点和低倾点温度计，然后再按下述⑷的方法继续试验。

⑷ 圆盘、垫圈和套管内外都应清洗和干燥。将圆盘放在套管的底部。将垫圈放在距试管内试样液面上方约25毫米处。将试管放入套管内。

⑸ 保持冷浴的温度在-1～2℃。将带有试管的套管稳定地装在冷浴的垂直位置上，使套管露出冷却介质液面不大于25毫米。

⑹ 试样经过足够的冷却后，形成石蜡结晶，应十分注意不要搅动试样和温度计，也不允许温度计在试样中有移动；对石蜡结晶的海绵网有任何扰动都会导致结果偏低或不真实。

⑺ 对倾点高于33℃的试样，试验从高于预期倾点9℃开始，对其他倾点试样则从高于预期倾点12℃开始。每当温度计读数为3℃倍数时，要小心地把试管从套管中取出，倾斜试管，到刚好能观察到试管内试样是否流动。取出试管到放回试管的全部操作，要求不超过3秒钟。如果温度已降到9℃，试样仍流动，则将试管移到温度保持在-18℃～-15℃的(套管可留在浴中，也可与试管一起移动)第二个冷浴的套管中；如果温度已降到-6℃，试样仍流动，则将试管移到温度保持在-35～-32℃的第三个冷浴的套管中。为测定极低的倾点需附加浴时，每个浴的温度要保持在比前一个浴的温度低17℃(以下顺序浴温为-52～-49℃，-69～-66℃和-86～-83℃等)。每当试样温度达到高于新浴的温度27℃(以下顺序转移温度为-24℃、-42℃和-57℃等)时，就要转移试管(套管可留在浴中，也可与试管一起移动)，但决不能将冷的试管直接放到冷却介质中。当倾斜试管发现试样不流动时，就立即将试管放在水平位置上，仔细观察试样的表面，如果在5秒钟内(可用秒表或其他准确的计时器测定)还有流动，则立即将试管放回套管，待再降低3℃时，重复地进行流动试验。

⑻ 按以上步骤继续进行试验，直到试管保持水平位置5秒种而试样无流动时，记录观察到的试验温度计读数。

⑼ 按本方法(7)记录的温度加3℃，作为试样倾点的结果。

注：更详细的方法见GB/T 3535《石油倾点测定法》。

4、凝点测试方法

⑴ 按两下控温仪上的SET键，PV显示T1然后按TIME 或OUT键设定SV窗的数字，单位为秒。再按SET键设定的时间被确认。在整个试验过程中计时器会根据需要自动显示时间和报警。出厂前时间设定为60秒，用计时按扭确定。

⑵ 做凝点试验时，握住翻斗式冷槽上的拉手顺时针转动45度放手便可，以便实现到角度后冷槽的自锁，如需复位，只需握住转动拉手，然后逆时针转动即可实现复位要求。

警告：仪器发生故障时应立即切断电源，待仪器冷槽恢复到常温后请专业人员检修并排除故障后方可继续使用，防止发生意外！