电脑振动噪声测量仪说明书

-电脑振动噪声测量仪

一、概述

电脑振动噪声测量仪，是我公司采用 ISO/TR7849 推荐的振动法，按照

GB/T16539-1996《声学——振速法测定噪声源功率级——用于封闭机器的测量》国家标准对测

量仪的要求，应用先进的计算机技术，研制成功的集振动和噪声测量于一体的新型测量仪器。

该仪器的特点是测量时可不受周围背景噪声的影响，也不必化巨资建造消音室，对于各种

电机产品在外界噪声很大，反射很强，环境不稳定或被测体声音很小等声级计无法使用的恶劣

环境下，均可使用VIB-4a 电脑振动噪声测量仪。

根据GB/T16539-1996国家标准对仪器的要求，我们从试验中得到的电机的振动辐射效率

指数曲线以计权网络的形式设置于测振仪之中。使用时可直接测定机器的声功率级。

仪器设有“声源尺寸”调节按钮，它可根据产品的不同规格、不同尺寸，进行相应的调节

使测量结果更准确。另外，仪器还设有报警装置，可对测量范围内任何限值进行超标值报警。

电脑振动噪声测量仪采用了先进的计算机技术，由单片机控制所有的按键，通过模

拟开关切换有关电路，这样大大减少了机械触点，从而避免了机械零部件的松动，接触不良等

问题。提高了仪器自身的准确度和可靠性。其次，仪器采用中文字库的液晶显示屏显示，可在

不同的工矿条件下方便应用。

二、主要技术参数

1. 主机频响：10Hz~1KHz（振动测量）； 10Hz ~ 10KHZ  （噪声测量）

2. 测量范围：

振动速度：0.03 ~ 1000mm/s（有效值）

振动加速度：0.03 ~ 1000m/s

2

（峰值）

振动位移：1~10000um （峰-峰值）

噪声级：  30 ~ 110  dB

3.   声源尺寸：

大电机：0.15 ~ 1m      小电机：0.020 ~ 0.14m

4.   测量精度：

数字显示：分辨率为：0.001     误差±1 个字

5． 报警形式：轰鸣器、液晶显示

VIB-4a 电脑振动噪声测量仪说明书

6. 供电电源：~220V ±10%（50HZ ）

7.   外形尺寸： 240×260×100 mm  （宽×深×高）

8.   重     量：  约3 kg

三、工作原理

从声学理论得知，声音是由振动引起的。当物体出现声频范围的机械振动时，会使周围介

质发生相应的振动，并以声波的形式向外辐射声音。从大量的试验结果反映出机电产品的振动

声辐射特性有很强的规律性。根据这些规律，我们确定了电机产品的实际辐射效率指数曲线（以

δ表示）。然后将曲线以计权网络的形式加入原振动测量仪之中。从而实现了用“振动法”测定

机器的噪声。

具体工作过程如下：

由压电传感器输出的电荷信号，经电荷放大器转换成电压信号再经积分后得到振动速度，

再经线性滤波器、A 计权网络、δ滤波器得到噪声级分贝值，然后由单片机控制，信号通过A/D

变换成数字信号给液晶显示器显示。方框图见图一。

电荷放大器  放大器  积分器

A 计权网络    滤波器  真有效值转化

A/D

单片机

RS—232 接口

数字显示

线形滤波器

图   一

- 2 -

电脑振动噪声测量仪说明书

四、使用方法

为了保证测量的准确性，操作时请按使用方法所述顺序进行

1、仪器前面板示意图（见图二）及各个开关功能

仪器前面板由液晶显示屏和按键所组成，液晶显示屏为 128*64 带中文字库的液晶，按键有七个

按键组成，分别为：上、下、左、右、确定、返回和背光控制按键。

1                   2               3          4

- 3 -

9            8      7        6       5

返回

电脑振动噪声测量仪

确定

↓

←

背光

输入

→

↑

图二

（1）  液晶显示屏

见图二（1），此显示器为 128*64 的液晶显示器，可中文显示仪器的菜单、所测量的信号类型（速

度、冰箱噪声、电器噪声、电机噪声）、信号参数（电器、电机的声源尺寸等）以及信号的测量

值

（2）“←”左循环键

见图二（2），用于各种参数类型的选择和设置

（3）“↑”上循环键

见图二（3），用于菜单项的循环上移和参数的循环选择

（4）“返回”按键

见图二（4），用于返回上级菜单和仪器工作状态的切换

（5）“输入”插座

见图二（5），该插座为传感器的输入插座，在开启电源开关之前，请先将传感器接头与该插座

连接好

电脑振动噪声测量仪说明书

（6）“背光”控制按键

见图二（6），在光线不足的情况下，可以通过该按键打开显示器的背光

（7）“→”右循环按键

见图二（7），用于各种参数类型的选择和设置

（8）“↓”下循环按键

见图二（8），用于菜单项的循环下移和参数的循环选择

（9）“确定”按键

见图二（9），用于各种参数类型的设定和工作状态的切换

2 、仪器后面板示意图（见图三）及各部件功能

（1 ）电源插座、保险丝、开关

见图三（1 ），接上交流电源 220V（50HZ ）后，打开开关，仪器首先显示开机页面，然后

进入测量状态。

保险丝为1A，正常工作时请不要松动。

（2 ） RS-232接口

见图三（2 ），可与计算机连接，为计算机提供读数信号，以便用户对信号进行记录和分析。

（3 ） “噪声校正”旋钮

见图三（3 ），用于仪器标定时，噪声信号的校正调节，用户切勿自行旋动。

（4 ） “记录输出”插座

见图三（4 ），其输出信号为交流 0~2.4V的当前所测信号，用于被测信号的记录和分析。

- 4 -

电脑振动噪声测量仪说明书

3 、操作步骤（请按下列顺序依次进行）

（1）将传感器导线的两端分别与仪器和传感器相连，磁性吸铁座与传感器底座相连，将传感器

安装在被测设备的测点处，请注意电缆线合理放置，不应腾空晃动。

（2）接通电源，仪器开始工作，显示仪器信息片刻后便进入到测量工作状态，此时若需要改变

测量信号类型，请使用按键调整到所需要测量的信号类型和信号参数值。

（3）设置好后，按下确认键，仪器将按照用户所设定的信号类型和参数进行数据的测量。

4、仪器工作的各种界面以及操作说明

（1 ）开机显示的界面

开机显示的界面显示上次所保存的测量类型和参数并进行测量，显示界面如下：

参数：速度

0.1mm/s

类型：RMS

报警：正常

（2 ）系统主菜单界面：

在测量状态下，按下确认键，将停止测量，静态显示上次测量的数据；按下返回键，将停止

测量，返回到参数设置，可以对测量的信号类型和信号的参数进行设置，在参数设置界面下再

次按返回键将返回到系统的主菜单，便可对系统个别参数进行设置，如噪声的报警值设置，系

统的主菜单界面如下：（箭头指向第一行，以便用户选择菜单）

1 ．数据测量

2 ．参数设置

3 ．报警值设置

4 ．仪器信息

（3 ）数据测量初始界面

在主菜单界面下，当箭头指向第一行时，按下确认键进入到测量状态，在测量状态再次按

下确认键可进入到数据测量的初始界面，显示系统保存的信号类型和信号参数，用户可就此选

择测量信号类型和信号参数，显示界面如下：（并将箭头指向第一行）

参数：速度

0.1mm/s

类型：RMS

报警：正常

- 5 -电脑振动噪声测量仪说明书

（4 ）参数设置

在主菜单界面下，当箭头指向第二行报警设置位置时，按下确认键，即可进入参数设置界

面，显示界面如下：

参数设置

类型：速度

频程：10～1KHz

（5 ）报警设置界面

在主菜单界面下，当箭头指向第二行报警设置位置时，按下确认键，将进入到报警设置的

界面，报警设置的界面如下：（箭头指向数值）

报警设置

类型：噪声

报警值：80

此时按左右键调整报警值的大小，报警值的设定范围为 10 到110db ，设定好报警值后，按下确

认键，系统将对所设定的报警值进行保存，并返回到系统的主菜单界面。

（6 ）系统信息界面

在主菜单界面下，当箭头指向第四行的位置时，按下确认键，就可以查看当前系统的相关

信息，如仪器名称、版本和公司信息，系统信息界面和开机加载的界面一致，界面如下：

仪器信息：

型号：VIB-4a

版本：V1.0

此时按下返回键，将返回到系统的主菜单

- 6 -

电脑振动噪声测量仪说明书

5、仪器测量示例

当箭头指向第一行信号类型时，按左右键选择所需测量的信号，在测量电机噪声界面下，

按下循环键，将箭头切换到第二行时，在第二行选择物体的声源尺寸，选择好所需测量的信号

类型和信号参数后，按下确认键，系统将对测量信号类型和信号参数进行掉电保存，并进入到

数据测量状态，将所测的的数值显示在液晶屏上，在测量噪声状态下，还根据报警设定值执行

是否报警。

注：①圆柱形电机的声源尺寸计算方法为（长+直径）÷2；

例：某电机长 300 mm ，直径140 mm，   声源尺寸= （300+140 ）÷2=220（mm）=0.22（m）

②长方体形电机的声源尺寸计算方法为（长+宽+高）÷3；

例：某电机长 300 mm ，宽 100 mm ，高200mm

声源尺寸= （300+100+200 ）÷3=200（mm）=0.2 （m）

③由于可设置的声源尺寸是非连续的，用户可能在仪器中无法找到完全对应的声源尺寸，

此时选择最为接近的声源尺寸即可。如：计算得到的声源尺寸为0.72 ，位于仪器中的 0.70 和0.75

之间，根据就近原则选择0.70 档进行测量。

示例：设定测量信号为电机噪声，声源尺寸为 0.9m

（1）  先在第一行的位置上按左右键切换到电机测量界面

此时的显示界面为

（2 ） 再按上下键将箭头指向第二行，界面如下：

参数：大电机     ←

声源尺寸：0.35 m

类型：RMS

报警：正常

- 7 -

（3 ） 然后通过按左右键将电机的声源尺寸调整到0.9m,界面如下：

类型：大电机

声源尺寸：0.35 m ←

类型：RMS

报警：正常

类型：大电机

声源尺寸：0.9 m←

类型：RMS

报警：正常

（4 ） 最后按下确认键，对所选择的测量信号类型和信号参数进行保存，并进入到测量状态，

界面如下：

类型：大电机

声功率：26.8dB

声源尺寸：0.9m

报警：正常

注：小电机声源尺寸设定同大电机声源尺寸设定的示例。

电脑振动噪声测量仪说明书

- 8 -五、注意事项

1.   使用时请避免强磁场和电磁干扰，或腐蚀性气体。

2. 受某种信号的干扰，计算机可能会产生误动作，导致仪器信号混乱不正常。此时，请关

机重新启动。

3. 保持传感器、传感器导线和仪器插头、插座的清洁。仪器不使用时，请放入仪器箱内，

以免沾污灰尘。

4. 吸铁座出厂前用屏蔽片屏蔽，使用时请取掉屏蔽片。若暂不使用，请将屏蔽片复原，以

免漏磁。

六、 仪器附件及用途、特点与安装方法

1. 整套仪器的附件包括：

（1 ）压电加速度传感器（带连接电缆线）      1 只

（2 ）电源线                                1 根

（3 ）专用磁铁吸座                          1 只

（4 ）压线片                                1 只

(5 ) 探针  （选配件）                       1 根

（6 ）使用说明书                            1 份

（7 ）仪器箱                                1 只

2. 附件的用途、特点与安装方法

（1 ） 磁铁座（底座附有短路片一片）

磁铁座用于连接传感器和被测体，使用时将磁铁座顶端的螺栓头拧入加速度计底

部M5的螺孔，并拧紧即可。使用前应取掉吸铁座面的磁短路圆片，（如不取掉，磁性

减弱，吸力很小，会使传感器和被测体接触不可靠，影响测量结果）。

在磁铁座和短路片之间还有一层塑料膜片，其作用一是防止屏蔽片生锈。二是有

些设备接地不良，表面带电，以致会损坏仪器，加了膜片后，可以防止以上现象的发

生。

配用的吸铁座其吸力一般在 4 公斤以上，若长期不用或使用后请将该短路片吸上，

以防漏磁。若长期使用后发现磁性不足时，请更换新的磁铁座，以免影响测量结果。

对于被测点为磁性材料的产品，采用吸铁座连接传感器是最方便的方法，其工作

频率一般在2.5K HZ 左右，（最高可达4~5KHZ ）。这对于各种电机产品足以适应，并

电脑振动噪声测量仪说明书

- 9 -符合ISO/2954 标准的要求。

（2 ）探针（选配件）

当被测点为铜、铝、或非金属材料时，磁铁座不能使用，这时请改用探针。使用

时请将探针的螺栓端旋入传感器M5螺孔并拧紧，即可使用。使用时必须注意以下几

点：

·请将探针尖端顶在被测点，用力适中，并与被测面持90°。

·被测面必须是静止面，不能是旋转或运动的面。

·由于探针为手持式，其钢性低，相对测量精度比较差，工作频率也比较低，一

般只有1KHZ 左右。

（3）压线片

压线片用于防止导线晃动，提高测量的稳定性。

使用方法：将压线片当中ф5.5 孔窜入吸铁座或探针的螺栓上拧紧，再将导线放

入压线片弯槽内，并夹住，这样导线不易晃动，有利于小信号的测量，并保护导线不

易在接头根部折断。

（4）  电缆线的安装

当被测体运行产生振动时，电缆部分将产生相对振动，也会在电路中产生附加电

势，所以电缆应尽可能靠近传感器的地方，并把导线平衡固定。

七、 几点说明

VIB-4a 电脑振动噪声测量仪的设计，完全符合 GB/T16539-1996 国家标准对仪器的要求。

仪器内部不但设有符合标准要求的电荷放大器、积分器、放大器、滤波器，并还设有符合标准

的 A 计权及辐射指数计权网络，所以可以直接测定各测点的振动速度级，达到测出被测体的声

功率级。但有几点需作如下说明：

1. 该仪器的噪声测量，只适用于结构振动辐射的噪声，而不包括空气动力产生的噪声（如

风扇噪声）。

2 ．本仪器目前仅设置了电机产品的辐射指数曲线计权网络。若要用于其它产品，则需要做

一定的验证工作。

3 ．噪声测量方法与振动测量方法相同，测点应尽量根据标准来选。

电脑振动噪声测量仪说明书

附：噪声测量的两点补充说明

1 ．机器表面振动速度级与表面声压级的对应关系及差异的修正；

1.1当给出声功率级：  spLLw lg10 +=

pL ——表面平均声压级

S ——测面面积

1.2当给出表面声压级时的两者差为 L Δ

Sp

Sv

L lg10 =Δ

——振速法测试时的机器表面积  Sv

——空气噪声的测试面积  Sp

1.3噪声测量值的修正可根据 1.1、1.2进行；

1.3.1例如：有一电机长为 0.084m，宽为0.06m ，高为0.05m ，

其声源尺寸为 m HBL 065.03)( = ++

当用振速法在声源尺寸0.065m时测得振动速度级pL （三点平均）=93dB

则

Sp

Sv

pLLw lg10 +=

=93 dB －16.7 dB

=76.3 dB

注：1 ．电机表面积为 0.0214m

2

2．空气噪声测试面积的 R=0.4m， =1 m

2

Sp

1.3.2例如：有一电机长为 0.05m ，宽为0.05m ，高为0.045m，

其声源尺寸为 m HBL 050.03)( = ++

当用振速法在声源尺寸0.050m时测得振动速度级pL （三点平均）=103.5dB

则

Sp

Sv

pLLw lg10 +=

=103.5dB －36.5dB

=67dB

注：1 ．电机表面积为 0.0149m

2

2．空气噪声测试面积的 R=0.4m， =1 m

2

Sp

2 ．机器表面噪声的测定位按多点（或关键测点）的平均值来比较。

- 10 -