HAD-JXD-1型碱性氮测定仪

HAD-JXD-1型碱性氮测定仪由北京恒奥德科技有限公司生产，由硬件电路、滴定装置及PC机三部分组成，在应用软件的支持下，实现石油产品中碱性氮含量的测定。HAD-JXD-1型碱性氮测定仪结构简洁、外形美观、自动化程度高、分析结果精确，是各石化实验室、分析室及科研部门必备的一种理想的智能仪器。

1. 仪器的主要特点：

（1）Windows操作系统，操作采用人机对话方式，简便、易懂。

（2）滴定装置部分的关键部件均系进口、性能稳定可靠，传动噪音极低。

（3）自动清洗、自动补液、定值加液、机电有机的结合在一起。

（4）多参数设定与修正，使得不同种类的样品分析变得简便、快捷、分析时间更短，结果更精确。

（5）终点自动判断，无需指示剂，适合于石化产品中多种浅色、深色油的碱性氮的分析，滴定结果及数据自动存贮、自动打印，并能提供完整的滴定数据供分析研究用。

（6）双高阻输入，三电极系统，电极电位更加稳定、可靠。

2. 仪器正常使用条件：

- 环境温度：5℃~35℃

- 相对湿度：不大于80%

- 工作电源：交流(220±11)V，频率50±1Hz

- 环境无强烈腐蚀性气体存在。

- 除地球磁场外，无显著的电磁场场干扰。

工作原理

计算机通过采集电极电位，找出终点时标准滴定溶液的体积，从而求出被滴样品液中离子的含量。HAD-JXD-1型碱性氮测定仪即在此方法基础之上，对滴定曲线进行平滑处理，对滴定终点进行修正，有效地保证了结果的准确性。试样中碱性氮含量NB （μg/g）是按式（1）或式（2）计算出来的：

(V2－V3)C×0.0014×106

NB=                                    …………………… (1)

ρ×V4

或

(V2－V3) C×0.0014×106

NB=                                    …………………… (2)

m

式中：V2——滴定试样消耗的高氯酸标准溶液的体积，ml；

V3——空白试验消耗的高氯酸标准滴定溶液的体积，ml；

C——高氯酸标准滴定溶液的实际浓度，mol/L；

0.0014——方法常数；

m——试样的质量，g；

ρ——取样温度的试样的密度，g/ml；

V4——试样的体积，ml。

主要技术指标

（1）电位测量范围：（0～±1999.5）mV；

（2）电子单元基本误差：满读数的0.1%±0.5mV；

（3）输入阻抗：Ri≥1×1012Ω；

（4）滴定管体积：10ml；

（5）滴定管精度：±0.1%(F·S)；

（6）滴定管滴液时间：(60±10)秒（F·S）；

（7）准确度：与SH/T 0162结果相对误差≤5%；

（8）精密度：与SH/T 0162相符；

（9）仪器外形尺寸：L×B×H，mm：350×280×178；

（10）仪器重量(主机)：10Kg；

（11）仪器功能：自动终点判别；自动滤除假终点；滴定结果与数据存贮；滴定结果与数据打印；多参数设定与修正；定值加液。

仪器的组成

HAD-JXD-1型碱性氮测定仪由放大器、A/D转换器、I/O接口、控制电路、滴定装置、PC机、绘图打印机和应用软件等组成。如图一所示：

模拟信号输入         应 用         PC机         打 印

程 序                         机

A/D          I/O

放大器             转换器        接口

控 制       滴定装置 ( 发送装

电 路       置、滴定池、搅拌器)

图一.碱性氮分析仪组成框图

五、安装

（一）硬件的安装

1、将PC机的Com1（或Com2）口（串行通讯口）与JXD-1型碱性氮测定仪主机的通讯口插座用仪器提供的专用连接线（9芯）连接起来。

- 打印机与PC机用打印专用电缆（25芯）连接起来。

- 将电极架固定到磁力搅拌器上。

- 有关电极一端接入HAD-JXD-1型碱性氮测定仪后面板相应端子（详见第六项），另一端（电极敏感端）固定到电极架上，使电极敏感端高度一致，同时将滴定头固定到电极架相应的位置。

- 关于PC机的主机、显示器、键盘和鼠标的连接请参阅PC机有关资料。

（注：上述连接操作均必须在切断电源的情况下进行，否则由此所造成的一切事故责任由用户自负）

（二）软件安装

HAD-JXD-1型碱性氮测定仪应用软件为软磁盘若干张或光碟壹张。

- 将HAD-JXD-1型碱性氮测定仪应用软件1号磁盘插入A驱（若是光碟则放入光驱）；

- 运行A驱（或光驱）中的“Setup.exe”文件，按屏幕提示将应用软件程序装入计算机中；

- 若要启动HAD-JXD-1型碱性氮测定仪应用程序，则单击“开始”，指向“程序”中的“HAD-JXD-1型碱性氮测定仪”即可，所有操作完全视窗化。

仪器后面板上各功能件的名称与作用

HAD-JXD-1型碱性氮测定仪后面板示意图如图二所示：

图二  HAD-JXD-1型碱性氮测定仪后面板示意图

- 指示电极（I.E.）插座，此端与玻璃PH电极接头相连；

- 参比电极（R.E.）插座，此端与801型双液接甘汞电极接头相连；

- 辅助电极（A.E.）接线柱，此端与902铂电极相连；

- 串行通讯口，此端与计算机串行口相连；

- 电源插座，此端用专用电源线与交流220V/50Hz市电相连；

- 接地柱，此端应与大地可靠相连，确保安全；

- 电源开关，完成主机电源的接通与切断；

（注：以上连接均应牢实可靠，确保信号稳定及人身安全）