- 配制方法：

  - 0.02M高氯酸标准滴定溶液的配制：

将2mL高氯酸与250mL冰乙酸—丙酸（体积比1：1）在1L溶量瓶内混合，加入20mL乙酸酐，并用冰乙酸—丙酸（1：1）释至刻度，放置过夜，备用。（标定：按SH/T 0162进行）

  - 二甲苯—冰乙酸混合溶液的配制：

按二甲苯—冰乙酸体积比1：1混合好，备用。

- 分析步骤：

  - 准备：

（1）将活化好的玻璃PH电极（在去离子水中浸泡24小时以上）的连头连接到主机后面板的指示电极插座；敏感端固定到磁力搅拌器的电极架上。

（2）将801型甘汞电极的连接头连接到主机后面板上的参比电极插座；敏感端固定到磁力搅拌器的电极架上。

（3）将902型铂电极的连接头连接到主机后面板上的辅助电极接线柱；敏感端固定到磁力搅拌器的电极架上。

（4）将滴定头固定到磁力搅拌器的电极架上；并在滴定头下放一只装废液的烧杯。

（5）将配制好的高氯酸—冰乙酸—丙酸标准滴定液注入专用试剂瓶（棕色）中，并将吸液管与之连接。

（6）打开电源，启动应用软件，先联机再单击“滴定控制”，指向“发送测试”，单击它，输入体积数（20~30mL）,按“确定”使整个管路充满标准滴定液。

（7）移去废液杯，用滤纸吸干滴定头，调整滴定头及电极高度，使下端基本平齐。

（8）取若干只干净烧杯（150mL），备用。

  - 实验步骤：

（1）参照下表称取或用移液管量取适当的试样于150ml清洁、干燥好的烧杯中，加入80ml 1：1二甲苯—冰乙酸溶剂，放入搅拌子，在磁力搅拌器上进行搅拌使其溶解，再将电极及滴定头移至液面下。

试样中碱性氮含量与取样量关系表（仅供参考）

| 碱性氮含量，μg/g | 试样量，g |
| --- | --- |
| ≤10 ＞10～50 ＞50～100 ＞100～500 ＞500 | 50 40～20 20～5 5～1 ＜1 |

对含蜡油或重油可在加热（80℃）熔化后，加入40ml二甲苯溶解，再加入40ml冰乙酸。

（2）单击“参数设置”，对相关参数进行设置，单击“确定”返回。

（3）单击“初始体积”，从键盘输入初始体积数（通常为0.01～0.05ml），单击“确定”返回。

（4）单击“间隔体积”，从键盘输入间隔体积数（通常为0.01～0.05ml），单击“确定”返回。

（5）单击“最大体积”，从键盘输入最大体积数（通常为10～50ml），单击“确定”返回。

（6）单击“样号”框，输入样号，如不输入，则以当前时间默认为样号，单击“确定”返回。

（7）单击“启动滴定”钮启动滴定，终点出现后，滴定将自动停止或单击“停止滴定”钮中止滴定。并显示滴定曲线及结果。

（8）单击“保存文件”钮可对当前文件（曲线及数据）进行保存。

（9）如想浏览已存文件之数据，则单击“文件操作”，指向“浏览数据”，单击它，按界面提示，选择文件，进行数据浏览，单击“确定”返回。

（10）其它功能操作请参阅第七项。

（11）为确定分析结果的可靠性，对同一样品可进行两次或两次以上

滴定分析，取其平均值作为滴定结果。

（12）退出分析，则单击“文件操作”，指向“退出”，单击它退出应用程序。

（13）关电源，并用二甲苯—冰乙酸（1：1）清洗电极及滴定头，再用去离子水清洗，再将指示电极浸泡在去离子水中，为下次实验备用。如长期不用可不浸泡，但在下次使用前仍需在去离子水中浸泡24小时以上。

正常维护及常见故障排除

（一）维护：

1、电极按电极说明书维护；

2、仪器维护须符合“仪器的正常使用条件”。

（二）常见故障排除

| 故 障 现 象 | 故 障 部 位 | 排 除 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 指示灯不亮 | 检查电源插座中的保险丝 | 更换保险丝 |
| 应用软件无法启动 | 软件本身 | 重安装 |
|  | 串行通讯连线 | 重连接 |
| 电位不稳 | 电子单元 | 更换电子元件 |
|  | 电极部分 | 更换电极 |

运输和贮存

（一）运输：

仪器由常规交通工具运输，在运输过程中防止受强烈冲击、雨淋及曝晒。

（二）贮存：

仪器应贮存于环境温度为5～40℃，相对湿度不大于80%的库房中，库房中不得有腐蚀性气体和腐蚀性化学药品。长期不用请用防尘罩罩好，并置于通风、干燥处。

注意事项

1、电源要求：交流220V±11V频率50Hz±0.5Hz，仪器应可靠接地；

2、仪器后面的连线的连接应在断电状态下进行；

3、如发现管路及滴定头内有气泡，请用“发送”钮及时排除；

4、电极应妥善保护并经常判断其是否正常（观察电位是否稳定）；

5、其它请按屏幕提示操作，应尽量避免误操作。

6、仪器一旦出现故障（如阀和进样活塞不能正常运动、电极电位严重不稳、经各种处理仍无法联机等）应立即与我公司有关人员联系，保修期内凡私自拆卸进行维修所造成的损失本公司不予承担。

7、保修期为购买之日起一年。

8、本公司保留对该产品的改进，如有改动，恕不另行通