笔式阀门内漏检漏仪

使

用

说

明

书

北京恒奥德科技有限公司

TEL:010-51666919

FAX:010-68465110

www.hengaodebj.com

目  录

版权所有	2

免责声明	2

注意事项	3

一、简介	4

二、示图及各部分功能说明	5

三、使用方法	5

四、检测方法	6

五、标准配置表	8

六、保修及售后服务	9

# 版权所有

北京恒奥德科技有限公司保留所有权利，未经本公司事先书面许可，不得以任何形式和电子、机械、磁光、光学、化学、手工以及其他任何方式复制、传播和转录本出版物的任何部分，也不得将任何部分存储到检索系统中或翻译成任何语言或计算机语言。

# 免责声明

北京恒奥德科技有限公司对于本文档的内容不提供任何明示或隐含的陈述或担保，特别是针对特殊目的的适销性和适用性不提供任何担保。另外，北京云海大业电力高科技有限公司保留修订本出版物和随时修改本文档内容而不需要通知任何人的权利。

# 注意事项

- 按仪表开关时, 要用手指中心去轻压仪表开关,切不可用手指甲去用力按压开关,以免损坏仪表开关。

- 注意不要摔坏仪器，清洁时请用湿布擦拭仪器表面；

- 测量时手和仪表一定不能摆动；

- 严禁用户自行打开仪器调试、维修，有故障请返厂调修。

# 一、简介

HAD-18802笔式多功能检漏仪是利用高频振动原理来检查系统中存在泄漏的仪器。当一个系统中存在泄漏时,无论是正压系统,还是负压系统（真空系统）,气体穿过漏孔时会形成湍流。当漏孔很小时,湍流在漏孔附近产生高频振动,该高频振动信号通过多功能泄漏检测仪可接收到。该仪器接收到信号后变换为数字指示和声音信号。通过耳机、数字强度指示及光柱指示人们可查找到系统泄漏的位置。

# 二、示图及各部分功能说明

- 传感器插孔，可插入接触传感器引线，也可插入非接触传感器。

- 非接触传感器。

- 低电压指示符，电池电压降低时该指示符 亮。

- 显示器，显示信号强度。

- 电源开关。

- 耳机插孔。

## 2.1、功能

- 接触测量：可以检测轴承齿轮的磨损及阀门的内、外漏，以及检查真空系统的泄漏。

- 非接触测量：可测量压力、真空泄漏、电弧、电晕、放电及通过信号发射、接收来检测容器、管道、热交换器换热管等的严密性。

# 三、使用方法

- 打开电池盖装入一节9V电池，盖好电池盖。

- 按一下电源开关，出现数字显示，仪表开始工作，自动关机。

- 插入传感器，使用接触传感时，需和引线连接，使用非接触传感器时，可直接插入，也可通过引线和传感器连接。

- 金属杆和引线均可加长。

# 检测方法

- 阀门、蒸汽疏水器等的检测：用接触传感器，把金属针指向并接触阀门外壳及阀门两侧的壁，离阀门越近观察到的分贝值越大，听到的声音也越大，用这种办法即可检查到阀门的内漏。

- 机械故障检测：用接触传感器观察仪表的分贝值读数，并监听内部的声音，必要时和原始记录值比较，或和同型号的设备比较，使用这种方法可以检测齿轮、轴承、及汽轮机或其它转动机械的动静摩擦。

- 压力真空泄漏检测：用接触或非接触传感器，在怀疑有泄漏孔的周围扫描，离泄漏点越近，仪表分贝值指示越大，离泄漏点越远仪表分贝值指示越小，并通过耳机监听声音，无泄漏时耳机一般听不到声音。如果环境中存在其它干扰，无法判断泄漏点时，需将干扰源屏蔽（如用硬纸板挡开），接触传感器的抗干扰能力大于非接触传感器。

- 电气设备检查：用非接触传感器，在需检查设备的周围扫描，离放电位置越近，仪表分贝值指示值越大，离放电位置越远，仪表分贝值指示越小，同时耳机可以听到“叭叭”声、“蜂鸣”声等，如果听不到声音，一般不存在放电现象，当存在干扰时可采取屏蔽措施（如用硬纸板档开等）。必须注意：在检查电气设备时，必须遵守各企业的电气设备安全规程，离开一定的安全距离。

- 热交换器铜管检查：用非接触传感器，把信号发射仪放入一侧容器内，或把信号发射仪的发射头对准汽侧容器的端口，并用其它东西封闭端口的漏缝，用多功能检测仪在铜管的水侧铜管端头扫描，离泄漏铜管越近，分贝值指示越大。用这种方法可以逐根查找泄漏的铜管。在检查过程中可以用耳机监听及运行中裂解一半复水器也可检查钢管的泄漏。

- 空容器、管道、密封舱、门窗等的严密性检查：用非接触传感器把信号发射仪放入要检查的容器内，并密封端口或舱盖，用多功能检测仪在外部扫描，如果存在漏点或严密性不好时，仪器分贝值会变大，并且离泄漏位置越近，仪表的指示值越大，和用耳机监听都可以判断泄漏的存在，必要时可以切换仪表的灵敏度来查找。

# 五、标准配置表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 笔试多功能检测仪 | 台 | 1 |
| 2 | 非接触探头（传感器） | 只 | 1 |
| 3 | 接触探头（传感器） | 只 | 1 |
| 4 | 耳机 | 副 | 1 |
| 5 | 传感器引线 | 根 | 1 |
| 6 | 9V电池 | 节 | 1 |
| 7 | 金属加长杆 | 根 | 1 |
| 8 | 使用说明书 | 份 | 1 |

# 六、保修及售后服务

1、厂家提供网上售前选型指导。

2、仪器出厂后，一年内由于非人为原因损坏时厂家负责免费维修。

3、一年后出现的一切故障厂家负责维修，但适当收取材料费。

4、厂家提供电话技术支持和网上技术支持。

售后服务电话：010-51666919

北京恒奥德科技有限公司

电话：010-51666919

传真：010-68465110

网址：www.hengaodebj.com