多功能翻转式萃取器

使

用

说

明

书

北京恒奥德科技有限公司

- 感谢您选用多功能翻转式萃取器。在使用仪器前请您详细阅读本说明书，从中可以获得有关仪器性能、使用方法以及维护等方面的信息，这会有助于您更好的使用该仪器。

- 自您购买本产品之日起，“北京国环高科”售后服务将密切陪伴着您，使用中无论遇到什么问题，敬请及时与我们取得联系，我们将竭尽全力为您服务。

(一) 背景技术

多功能翻转式萃取器是一种应用于化学实验室中的液-液萃取装置。目前在国内实验室中，对液-液化学萃取常用震荡萃取或用分液漏头手摇萃取．这两种方法既笨重．萃取效率又低．人工劳动强度还大，而且萃取时所用有机溶剂还会给实验人员带来身体上的伤害。为此我单位研制开发了多功能翻转式萃取器，并授予了国家专利．专利号为：ZL 200820000006.9本产品为全自动工作方式．由萃取瓶和可调频电机及时控系统三大部分组成。其工作原理通过可调频电机让萃取剂在萃取瓶中从上到下，再从下到上来回翻转，使萃取剂与水样充分结合并激烈碰撞，以达到完全萃取的目的，同时整个萃取在封闭的萃取瓶中完成，彻底解决试剂挥发问题，使萃取结果更加稳定可靠，萃取数据真实可信。多功能翻转式萃取器可广泛应用于地表水，自来水，工业废水及生活污水的萃取工作。例如：水体中的油，挥发酚，阴离子等物质的萃取工作。

- （二）仪器特点：

- 封闭式萃取，彻底解决试剂挥发问题，使分析结果真实可靠。

- 萃取效率大于95％。

- 萃取自动化程度高，萃取速度快．2分钟即可同时萃取多个样品。

- 萃取时间：全数字定时，秒，分小时任选1s-99h99m；。

- 避免实验人员和有毒萃取试剂的直接接触。

- 适用于所有液一液萃取工作。

- 取样范围0毫升一    1000 毫升

- 样品数：  14个

- 符合HJ/637-2012标准

- 可以以180-200rpm的速度翻转，翻转过程中频数可达300次

（三）操作说明：

（1）将萃取器可转动部分机箱顶盖旁卡扣掀起，取下机箱盖，把萃取瓶放入机箱内，盖上顶盖，按下卡扣，拧开瓶盖，倒入试剂及样品，盖上瓶盖，定时器上有小时，分，秒标志，可通过总定时器上的“十”“一”按钮任意设定，根据自己需要设定萃取时间。

- 如2分钟设定，只须按动定时器下方中间按钮把标志定在M上，通过左侧第一按钮设为0，第二按钮设为2，右侧两个按钮均设为0即可，（2）总时间定好之后再设定正反转定时器，正反转定时器时间设定与总定时时间设定方式大致一样，只是正反转定时器前两位数字为间隔时间，后两位数字为工作时间，如设计间隔时间为10秒，工作时间为一分钟，只需将前两位设定为10S后两位设定为1M或60S即可，千万不可以将间隔时间与工作时间设定为零，仪器正常启动前请放下仪器正面卡扣，仪器工作期间工作人员千万不可靠近仪器如果工作时间在5分钟之内，正反转定时器已设定完毕，无需调整，仪器工作时有轻微声响属正常现象。

- 打开电源开关，将电机调速器调至一个合适的翻转频率，不要太快也不要太慢即可，调速器大约调至60左右即可，首次开机大约10秒左右，最好开盖或开阀放气，中途如需停下只需按暂停开关即可.

（四）注意事项：

1.仪器首次开始萃取，5-10秒按暂停开关开阀放气，然后根据实际试验情况决定放气频率。

2.仪器正常启动及工作时，操作人员切勿靠近仪器转动部分。

3.仪器翻转频率应由小到大缓慢调整，转速调试器调至60左右为佳。

4.用户最好将仪器放置于通风橱内。实验结束后请及时擦拭干净。

5.千万不可以将间隔时间（即停机时间）与工作时间设

定为零。

6.仪器正常启动前请放下仪器正面卡扣。

7.如果工作时间在5分钟之内，正反转定时器已设定完毕，无需

调整。

8.仪器工作时有轻微声响属正常现象

五、其他

| 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 萃取器主机 | 台 | 1 | 主机单元 |
| 螺纹口萃取瓶 | 只 | 14 | 附件单元 |
| 电源线 | 根 | 1 |  |
| 产品合格证 | 份 | 1 | 资料 |
| 使用说明书 | 份 | 1 |  |

以上共计5项，是否齐全（是，否）。请验收人签字：      。

以上为标准配置：螺纹口萃取瓶为玻璃装置仪器本身标准配置为

| 产品检验合格证 QB 1261--2013 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 多功能翻转式萃取器 |  |  |
| 最大取样量 | 1000ml | 萃取时间 | 可调 |
| 萃取效率 | ≥95% | 电路系统 | 合格 |
| 时控系统 | 合格 | 翻转调节 | 合格 |
| 仪器外观 | 合格 | 动力系统 | 合格 |
| 检验员: 审 核: |  |  |  |

制造商售后服务保修卡

质量保证承诺：

- 产品符合国家强制性标准。

- 产品制造和包装没有侵犯第三人知识产权。

- 保修期外维修只收取零配件费.

- 仪器免费保修一年，终身维修。

5.  免费提供终身的技术咨询服务

6.  维修人员联系方式：  010-51666919

本手册是为了帮助您尽快掌握设备的操作，如果在使用过程中发现任何错误或者您有什么问题，敬请拨打售后服务热线010-51666919。

我们将竭诚为您服务