目     录

一、用途及适用范围……………………………………3

二、主要技术指标及参数………………………………3

三、仪器结构……………………………………………3

四、使用方法……………………………………………5

五、注意事项……………………………………………6

六、仪器成套和技术文件………………………………8

附：温度标定和检定方法………………………………9

一、用途及使用范围

HAD-YT-4507B自动沥青软化点测定仪是根据中华人民共和国标准GB/T4507《石油沥青软化点测定法》所规定的要求设计制造的，适用于道路石油沥青、煤沥青、液体石油沥青等各类沥青软化点的测定，同时适用于树脂，松香等高聚合物软化点的测试，是各相关生产企业，大专院校，研究机构的优选仪器。

本仪器采用全电脑控制、线性加热、自动搅拌工作方式，可同时测试两个样品，试验完毕自动显示测试结果。本仪器使用方便，检测效率高，测量结果可靠，是沥青专业实验室用来测试石油沥青软化点的理想设备。

二、主要技术指标及参数

1、工作电源：     AC220V±10％，50Hz；

2、环境条件：     室温小于35℃且相对稳定，无空气对流现象；

3、测量范围：     +32℃～200℃，±1.0℃；

4、搅拌器：       搅拌速度连续可调；

5、加热功率：     800W；

6、加热介质：     甘油；

7、烧杯有效容积： 1000ml；

8、相对湿度：     ≤85％；

9、整机功耗：     不大于850w。

三、仪器结构

（一）整机结构

仪器结构见图所示。底座部分称为仪器的控制主体，底座的上面部分称为试验仪。

1、操作面板：操作按键控制部分

2、电热管：用于对烧杯内的液体加热。

3、下底板：钢球定位环到下底板的距离为1英寸(25.4㎜)，用于判断钢球下落距离并接落下的钢球。

⑴    ⑵    ⑶    ⑷    ⑸    ⑹    ⑺    ⑻

图1

4、环套定位片：用于定位放置测量环套。

5、温度传感器：用于检测烧杯内恒温浴的温度。

6、电热管插头：加热管电源线的插头，接通电热管。

7、检测装置支架：用于下底板、钢球定位环与杯盖的连接和支撑。

8、烧杯：耐高温玻璃制成，盛放液体形成温度浴场。

（二）操作面板

1、复位键：单片计算机的复位键，一经复位，单片计算机处于“准备”工作状态。

2、启动键：单片计算机的启动键，按动此键，仪器进入“测试”状态。

3、结果键：单片计算机的结果键，按动此键，可读取样品的测试结果。

4、时间显示：样品测试时，显示时间。

5、温度显示：样品测试时，显示温度。

（三）后面板

1、电源开关：打开此开关，指示灯亮，仪器接通工作电源。

2、电源插座：电源线插座，用于接通外电源。

3、加热插座：加热电源线的插座，接通电热管。

4、传感器插座：温度传感器的插座，接温度传感器。

5、高温校正：用于温度的标定和检定时对高温段温度做校正。

6、低温校正：用于温度的标定和检定时对低温段温度做校正。

7、调速电位器：用于调节搅拌子的转速。

四、使用说明

（一）测试前的准备

1、使用本仪器前应仔细阅读使用说明书。

2、仔细阅读中华人民共和国标准GB/T4507《石油沥青软化点测定法》了解并熟悉标准所阐述的试验方法、试验步骤和试验要求。

3、按标准所规定的要求，准备好试验用的各种试验器具、材料等。

4、检查本仪器的工作状态，应符合说明书所规定的工作环境和工作条件。

5、检查本仪器的外壳，必须处于良好的接地状态。

（二）试样的制备及放置

1、试样的制备：按国家标准制备两个试样；

2、将两个试样小心放入试验仪的两个试样环中；

3、将两只钢球定位器罩在两只试样环上，并把两只钢球放于试样的中央；

4、在烧杯中放入800～1000ml介质。

注：温度低于80℃时介质为蒸馏水，温度高于80℃时介质为甘油，注意液位略低于立柱上的深度标志线。

5、把磁力搅拌子放至烧杯底部中间位置。

（三）连线

1、连接控制主体与试验仪的温度状态连接线。温度状态连接线的3芯电缆线与试验仪的3芯插头相连，把温度传感器放入试验仪的中心孔中。

2、用加热线连接控制主体的加热插座与试验仪的电热管插座。

3、在后面板电源插座上插上电源线。

（四）软化点测试

1、打开控制主体后面板上的电源开关，仪器处于“准备”状态，时间显示器显示累计开机的时间，温度显示器显示温度传感器所处位置的实际温度，此时，按“结果”键不起作用。无论任何时侯，如果按“复位”键，仪器将处于“准备”状态。因此，在测试过程中，不得轻易按“复位”键。

2、将后面板上的调速电位器调至适当位置，使烧杯中搅拌子的转动速度在合适位置上。（太快会影响测试结果，太慢会造成水温不均匀）

3、仪器处于“准备”状态，其它准备工作（如水温5℃、烧杯中的蒸馏水放好，试样放妥等）就续后，按动“启动”开关，仪器进入“测试”状态。这时，时间显示器显示的是试验的相对时间，温度显示器显示的是当前水的温度值。

注：在试验阶段，按“启动”键不起作用，但一定不能按“复位”键。否则，仪器又将停止试验，回到“准备”状态。

如果油温达到155℃，仪器仍达不到试样的软化点，仪器将自动停止加热，并发出警报声，按“复位”键，仪器回到“准备”状态。

如果油温在150℃以内，达到试样的软化点温度，当某一个小球落到下承板处时，按一次“结束”键，当另一个小球落到下承板处时，再按一次“结束”键。仪器发声表示试验结束。仪器进入“结果”状态。

4、在“结果”状态，时间显示器显示为“××：o o”，表示两个样品试验结果的平均值标志，在温度显示器上显示测试结果的平均温度。

5、按“结果”键可分别读取样品1（时间显示器显示为“××：o 1”）、 样品2（时间显示器显示为“××：o 2”）的测试温度及两者的平均值（时间显示器显示为“××：o o”）。

五、注意事项

1、试验器的烧杯中切勿无油时干试。

2、仪器电源线应有良好的接地端。

3、为得到准确的测试结果，仪器应在室温小于35℃且相对稳定，无空气对流现象的环境条件下使用。

4、在“试验”阶段和“结果”阶段,不要轻易按“复位”按钮，否则将导致试验失致，必须重新试验。

5、仪器测试过程中，搅拌子的转速应调到合适的位置上。开始加热时，搅拌子的转速可快一些，当水温接近软化点温度时（这时被测试样开始向下鼓出），搅拌子的转速要调到很慢，甚至停止转动，这样可保证测试结果的准确。

6、仪器出厂时，温度传感器与主机是一一对应的，不能搞错，否则将严重影响测试结果的准确性，甚至不能正常工作。

7、仪器出厂前，温度传感器已经过标定，用户可直接使用。经过一段时间，显示器显示的温度值可能与水银温度计读出的温度值有较大误差（大于±0.5～±1.0℃），这时，用户可自行标定，标定方法见附页。

注：当仪器需要检定、或仪器经过长时间使用后、或仪器长期搁置未用在首次使用前，可以对仪器的温度进行重新标定，标定时应按照附页中提供的方法和步骤仔细认真地操作。

警告：仪器出现故障时应立即切断电源，请专业技术人员检修并排除故障后方可继续使用，防止发生意外！