# XH-0209

## 热氧化安定性测定仪

### SH/T 0209

### 使用说明书

一、概述

本仪器是根据石化标准SH/T 0209《液压油热稳定性测定法》对仪器的要求专门设计制造的。适用于以矿物油、合成油为基础油的各种液压油。

该仪器由耐高温6孔位金属铝浴、电热自动对流恒温箱、智能数显控温、电加热装置等部分组成，具有加热速度快，恒温效果好，保温效率高，操作直观简便，使用寿命长等特点，是理想的试验室测定设备。

二、主要技术参数

1、输入电压：220V±10%  50HZ

2、加热功率：1.5KW

3、怛温箱控温范围：室温+20℃～250℃，试验所需温度：135±1℃

4、恒温箱控温精度：±1℃

5、金属铝浴试验孔位数：6孔位

6、使用环境：0～30℃

7、相对湿度：＜85%RH

三、安装与使用

仪器开箱后，先经外观检查发现无损后，再准备安装与调试。安装前，请仔细阅读本说明书和仪器自带的电热鼓风干燥箱的使用说明书。

- 打开恒温箱的门，将金属铝浴支架平放到恒温箱中放好，再将金属铝浴平放到支架上面，然后关闭好箱门。把控制面板上的排气调节阀拨钮开到一半左右的位置（在加热过程中可随被干燥物品的温度进行适当的调整）。

- 将所使用供电电源插座的接地端可靠接地。开启恒温箱的“电源”开关，数显表亮，PV显示当前温度，SV显示设定温度。按动数显表上的“功能设置键”，然后按动“▼”键和“ ▲”键设定所需要的温度点（按照标准要求设定为135℃），再按动数显表上的“功能设置键”设置键存储温度，此时恒温箱开始升温。

- 再将量取好的6份200ml的试样依次倒入随机的6个250ml烧杯中，将已称重的铜棒和钢棒小心地放入盛有试样的烧杯中，并使两根金属棒互相平等地紧密接触。

- 当恒温箱达到135℃的时候，打开箱门，将装有试样和金属棒的烧杯依次放入金属铝浴的6个加热孔中，关闭恒温箱的门，开始记录时间，继续进行恒温。

- 在135±1℃的情况下恒温168h，关闭恒温箱的电源，把试样转移至通风橱中，在进行下一点操作前，让经热试验的试样冷却至室温。

然后可以按照标准方法进行试验。

注：电热自动对流恒温箱的操作说明请参照随机的恒温箱使用说明书。

下面摘录SH/T0209标准中的试验步骤供参考：

- 热试验过程

1.1、自动对流恒温箱电源，调节温度为135±1℃，不需鼓风。

1.2、取量筒量取200ml试样倒入250ml烧杯中，将已称重的铜棒和钢棒小心地放入盛有试样的烧杯中，并使两根金属棒互相平行地紧密接触。

1.3、将装有试样和金属棒的烧杯放入已经达到规定温度的恒温铝浴中，关闭恒温箱的门，开始记录时间，继续进行恒温。

1.4、当在135±1℃下，恒温至168h时，关闭电源，把试样转移至通风橱中，在进行下一步操作前，让经热试验的试样冷却至室温。

- 铜棒和钢棒的评价

2.1、将两根金属棒从试样中取出，用毛笔尖端把附着在金属棒上疏松沉渣扫回试样中，并分别放入两个100ml烧杯内。

  - 铜棒分析

2.2.1、借助毛笔用丙酮洗涤100ml烧杯内的铜棒，以除去铜棒上所有油迹。然后放入干燥器中，0.5h后称重（精确至0.1mg），记作m5。

2.2.2、对照液压油热稳定性测定铜棒外观标准卡，用目测评价铜棒外观，并作记录。

2.2.3、在室温下，把铜棒小心地放入装有100g/L氰化钾溶液的广口瓶中，直到铜棒上所有沉积物被除尽为止。取出铜棒，立即用自来水、蒸馏水冲洗，然后放在盛有丙酮的培养皿中，用脱脂洗二到三次，用绸布擦干，放入干燥器内，0.5h后称重（精确至0.1mg），并记作m6。

警告：氰化钾剧毒！处理时要特别小心，第10ml氰化钾废液，在碱性中，可以用1.8g氯酸钾完全分解掉。氰化钾溶液可重复使用三到四次，领取、存

放、废液处理应严格按有关规定执行。

2.3、钢棒分析

2.3.1、借助毛笔用石油醚清洗100ml烧杯内的钢棒，直至钠棒上无油迹为止，然后放入干燥器内，0.5h后称重（精确至0.1mg），并记作m7。

2.3.2、对照液压油热稳定性测定钢棒外观标准卡，用目测评价钢棒外观，并作记录。

2.3.3、目测评价后，放入盛有200g/L氢氧化钠溶液的培养皿中，盖上表面皿，在82±1℃下维持15min。将钢棒从氢氧化钠溶液中取出，立即用绸布擦去钢棒上软化了的漆状沉淀物，再依次用蒸馏水、丙酮清洗，最后用绸布擦干，并放入干燥器中。0.5h后称重（精确至0.1mg），并记作m8。

3、试样评价

3.1、沉渣质量测定，在通风橱中，把M－50型过滤活动装置、已恒重的快速定量滤纸、抽滤瓶按顺序和真空泵连接好，并抽真空。

3.1.2、将试样分批倒入上述过滤器中进行过滤，此时不要用溶剂冲洗烧杯。等全部试样过滤完毕，把试样从抽滤瓶中取出，并保留供下一步评价用。

3.1.3、用石油醚将热试验杯、100ml烧杯、毛笔中沉渣完全转移到上述过滤器中，用石油醚洗涤沉渣。若沉渣成块，小心地粉碎，并再洗涤。直至油已被明显洗掉为止。小心地取出沉渣和滤纸，并一起转移回原来的称量瓶中。

3.1.4、将上述装有沉渣和滤纸的称量瓶在105～110℃下恒重，其质量记作m9。

3.1.5、用移液管吸取3.1.2的滤油25ml，倒入已恒重的，并已装在抽滤瓶上的玻璃微孔过滤器内，并用石油醚洗净沉渣。按3.1.4恒重玻璃微孔过滤器加沉渣质量，并记作m10。

3.2、热试验后试样粘度测定

按标准中的准备工作第6.4条测定3.1.2所保留滤油的粘度，记作v2。

3.3、热试验后试样的中和值测定

按标准中的准备工作第6.5条测定3.1.2所保留滤油的中和值，记作A2。

3.4、热试验后试样分析需在24h内完成，催化剂分析需在48h内完成。

四、注意事项

1、该仪器应在通风干燥的地方，不允许在潮湿和有腐蚀性气体的环境中存放，不可以受潮。

- 仪器使用前必须接好安全地线。

- 仪器工作时间长，因此工作环境必须良好通风干燥，以减轻电机及主机的温度。

- 市电电压不可忽高、忽低，否则将影响控温精度。

5、如仪器出现故障时，应请专业人员修理 ,切勿乱拆乱卸。若故障不能排除，请将故障现象详细电告我公司，以便及时维修。

五、故障分析与排除

本仪器在使用过程中若出现故障,应请有关技术人员检修,切勿随意拆卸。

- 接通电源开关,仪器若无显示,属电源故障,应检查电源是否有电,然后检

查保险丝是否烧断,查明故障原因,换保险丝。(保险丝10A)

2. 若加热指示灯亮，浴内不升温, 应检查加热管是否烧毁, 若烧断,应换新的(两根1000W)。

3. 若加热指示灯不亮，浴内连续升温，不控温,仪器一直处在超温保护状态，超温指示灯亮，一般是双向可控硅(BTA26.600B) 击穿短路引起, 应更换双向可控硅。

六、售后服务

本产品自购买之日起，非人为责任事故我厂免费保修一年，长年维修。