一  概述

WZT-3型细菌浊度计是主要用于测量细菌麦氏浊度。测量细菌所产生的光的散射程度，并能定量表征这些细菌的含量。

二  用途

可以广泛应用于制药行业、防疫部门、医院等部门的细菌麦氏浊度的测量。

三  仪器特点

- 微电脑系统配置，触摸式键盘。

- 大而亮带背光液晶显示屏，可清晰显示日期、时间、测量值及测量单位，且不受环境自然光影响。

- 内置时钟记忆储存系统，储存校准数据，能够长期使用。

- 细菌浊度计设置的计量单位是：MCF。（建议用户不要随意修改计量单位，因为其它计量单位换算不同）。本厂浊度计系列仪器预设有多种测量计量单位如NTU、EBC、mg/L、%等，可广泛适用于各行业的需要。

- 精确的光学系统及可靠的定位结构，有效提高测量精度及重复性。

- 长寿命高强度光源，免维护使用时间可达10万小时，符合ISO浊度测量标准。

四  技术指标

| 型号 | WZT-1M型 细菌浊度计 |
| --- | --- |
| 最小分辨率（MCF） | 0.01 |

| 测量范围（MCF） | 0～6.00 MCF（麦氏浊度单位） 量程: 0-1 MCF； 0-6 MCF |
| --- | --- |
| 线性误差(准确度) | ≤3.0％F.S |
| 重复性 | ≤1.5% |
| 试样管尺寸要求 | 直径16mm ；高度85mm～100mm |
| 样品量 | 最小样品量不小于3ml |
| 供电电源 | 220V±22V 50Hz 35W |
| 贮存环境 | 温度-25～+55° 湿度﹤85％ |

五  注意事项

WZT-3型细菌浊度计是光电相结合的精密计量仪器，操作前应仔细阅读使用说明书并通过正确操作才能获得精确的测量结果。

a、使用环境必须符合工作条件。

b、测量室内必须长时间清洁干燥、无灰尘。

c、潮湿气候使用，必须相应延长开机时间。

d、非专业维修工程师，请勿打开仪器进行维修。

六  工作条件

a、环境温度：5-35℃；

b、相对湿度：不大于80％RH；

c、电源电压：220V±22V  频率：50±0.5Hz，并且具有良好接地；

d、仪器应水平放置在平稳的实验台上，有效的避开直射光线；

e、仪器周围应无强烈震动源及强磁场干扰；

f、周围空气中应无明显灰尘及腐蚀性气体存在。

g、开机预热时间为1分钟。

七  键盘功能说明

移位键“”：在校正时作数字的移位。（注：时间调整时的作数字递增键可循环选择）；

方向键“∧” ：作菜单的上翻与校正时校准值的递增 (注:时间调整时用此键向前移位)；

调零键：将对无菌蒸馏水归零；

校准键：对标准浊度值进行校准；

设置键：进入设定状态并对菜单进行选择确认；

平均键：对测量数据进行平均值计算并显示；

八  菜单参数功能表

1．菜单目录说明：

| MENU 菜单 | 参数范围 | 单位 | 出厂 设置 |
| --- | --- | --- | --- |
| * Measure （量程范围设置项） | 0～1.00MCF 0～6.00MCF | MCF | / |
| * Speed 采样速率设置项 | 采样速率分为：20/S、15/S、10/S、5/S、2/S、1/S、六档可选择 | 次/秒 | 5/S |
| * Times 采样次数设置项 | 采样次数分为： 2 Timers 、 5 Timers 、10 Timers 、 20 Timers、 50 Timers 五档可选择 | 次 | 20 Timers |
| * Time 平均采样时间设置项 | 平均采样时间分为：10S、 20S、 30S、 60S、 120S五档可选择。 | 秒 | 10S |
| * Unit 计量单位设置项 | MCF、NTU 等8种单位可选择。 | / | MCF |
| * Timer 时间调整设置项 | 时间调整设置 | / | / |

九  测量操作说明

测量准备：

4．接通工作电源，开启仪器后侧的电源开关，对仪器进行1分钟预热，显示屏显示“欢迎！”英文字样并闪烁。

Welcome!

系统预热15秒后，自动进入实时测量状态，显示时间、所在量程、实时测量值及测量单位。

例：

2006-08-08  08︰28

M1     *.** MCF

5．将装好样品的试样管轻轻的摇匀后（注意不要产生气泡），置入测量池内，并尽量保证试样瓶的刻度线应对准试样座上的定位线，然后盖上遮光盖。

仪器自动实时显示所测样品的浊度，及所在的量程，时间。

例：

2006-08-08  08︰28

M1     0.80 MCF

注: M1:为当前测量值在量程1范围内的简称。

0.80: 为当前测量值

MCF:  为 浊度单位

如果样品浊度颗粒不均，测量值不稳定。可以通过按平均键，仪器自动计算后，显示出一个平均值。

例：

2006-08-08  08︰28

A1     0.80 MCF

注：A1为平均测量值在量程1范围内的简称。

仪器自动根据所测样品的浊度选择相应的量程。

再按平均键一次，仪器返回到实时测量状态。

十  仪器校准及参数设置说明

仪器具有校准数据记忆功能, 一般无需频繁的校准仪器。

仪器校准前先准备好调零用的无菌蒸馏水及配制校准用的麦氏浊度标准液.

一、开机、预热

接通工作电源，开启仪器后侧的电源开关，对仪器进行预热，显示屏显示“欢迎！”英文字样并闪烁。

Welcome!

系统预热15秒后，自动进入测量准备状态，并显示当前时间。

例：

2006-08-08  08︰28

M1     *.** MCF

1.进入仪器校准设置

在测量状态下按设置键一次，进入菜单状态。

MENU

*  Measure

- Timer：时间

Set Date：设置

再按设置键一次进入仪器校准状态。

00   M1 –  1.0   [1]

****         **** MCF

- Timer：时间

Set Date：设置

注:   00  表示校准点的个数。

(显示为00时说明仪器校准数据已清空,须校准后才能使用)

M1  为量程1的简称。

1.0 为校准设定值

(如果需要可通过按“”“∧、”键对校准值进行修改)

[1]为此量程的满量程值

**** 为试样输入信号值(厂商生产过程中使用的数据)

**** MCF 为测量值及单位

a   调零

将装好的无菌蒸馏水试样瓶置于测量室内，尽量将试样瓶的刻度线对准试样座上的定位线，然后盖好遮光盖，待显示值稳定后，按调零键，使显示的测量值归零。

(警告:在校准状态里按调零键后,仪器原先校准的数据将被清空。)

b  校正

调零后，取出无菌蒸馏水试样瓶，采用同样方法先后放置0.5MCF, 1.0MCF等麦氏浊度标准液分别进行校准。(也可以只校准所测样品附近的校正点),须从低浊度到高浊度依次进行校准。使显示测量值与麦氏浊度标准液值一致。

再按设置键一次进入仪器校准状态。

00   M2 –  6.0   [6]

****         **** MCF

- Timer：时间

Set Date：设置

注:   00  表示校准点的个数。

(显示为00时说明仪器校准数据已清空,须校准后才能使用)

M2  为量程2的简称。

6.0 为校准设定值

(如果需要可通过按“”“∧、”键对校准值进行修改)

[6]为此量程的满量程值

**** 为试样输入信号值(厂商生产过程中使用的数据)

**** MCF 为测量值及单位

a   调零

将装好的无菌蒸馏水试样瓶置于测量室内，尽量将试样瓶的刻度线对准试样座上的定位线，然后盖好遮光盖，待显示值稳定后，按调零键，使显示的测量值归零。

(警告:在校准状态里按调零键后,仪器原先校准的数据将被清空。)

b  校正

调零后，取出无菌蒸馏水试样瓶，采用同样方法先后放置 1.0MCF, 2.0MCF, 3.0MCF, 4.0MCF, 5.0MCF等麦氏浊度标准液分别进行校准。(也可以只校准所测样品附近的校正点),须从低浊度到高浊度依次进行校准。使显示测量值与麦氏浊度标准液值一致。

再按设置键一次返回测量状态.

（此次仪器校准完成）

- Speed（采样速率设置项）

在测量状态下，按设置键一次，进入菜单状态，通过按 “∧”键，选择Speed（采样速率设置项）

MENU

* 2.  Speed

- Timer：时间

Set Date：设置

再按设置键一次，进入采样速率选择，通过按 “∧、”键，选择相应的采样速率。

Speed

* 1 20/S

Set Date：设置

采样速率分为：20/S、  15/S、  10/S、  5/S、  2/S、  1/S、六档可选择

再按设置键或确认/打印键一次返回测量状态。

- Times（采样次数设置项）

在测量状态下，按设置键一次，进入菜单状态，通过按 “∧、”键，选择Times（采样次数设置项）

MENU

* 3.  Times

- Timer：时间

Set Date：设置

再按设置键一次，进入采样次数选择，通过按 “∧、”键，选择相应的采样次数。

Times

* 1.   2 Times

采样次数分为：  2 Timers 、5 Timers 、   10 Timers 、 20 Timers、 50 Timers  五档可选择

再按设置键一次返回测量状态。

- Time（平均采样时间设置项）

在测量状态下，按设置键一次，进入菜单状态，通过按 “∧”键，选择Time（平均采样时间设置项）

MENU

* 4.  Time

- Timer：时间

Set Date：设置

再按设置键一次，进入平均采样时间选择，通过按 “∧、”键，选择相应的平均采样时间。

Time

* 1.   10 S

平均采样时间分为：10S、 20S、 30S、 60S、 120S五档可选择。

再按设置键一次返回测量状态。

- Unit（计量单位设置项）

在测量状态下，按设置键一次，进入菜单状态，通过按 “∧”键，选择Unit（计量单位设置项）

MENU

* 5.  Unit

- Timer：时间

Set Date：设置

再按设置键一次，进入计量单位选择，通过按 “∧、”键，选择相应的计量单位。

Unit

* 3.   MCF

MCF、NTU、EBC 等8种单位可选择。

再按设置键一次返回测量状态。

用户不要随意修改计量单位，因为有些浊度计量单位换算不同。

6．Timer（时间调整设置项）

在测量状态下，按设置键一次，进入菜单状态，通过按 “∧”

键，选择Timer（时间调整设置项）。

MENU

* 6.  Timer

- Timer：时间

Set Date：设置

再按设置键一次，进入时间调整状态，通过按 “”“∧、”键，调整日期、时间。

2006-05-12

10：00：00   [24]   [5]

再按设置键一次返回测量状态。

※ 注：

错误代码提示

OVER MEASURE：表示测量值超出仪器所在量程范围。

十一   测量技术

为了获取准确的浊度测量值，除了仪器本身必须具备优良的品质外，还有赖于化验员良好的操作技能及认真严谨的工作态度。如使用清洁的样瓶、正确的操作方法，确保仪器的工作条件，将使测得的结果更准确。

a、试样瓶必须清洗得非常干净，避免擦伤留下划痕。用实验室的洗涤剂清洗样瓶内外，然后用蒸馏水反复漂洗，在无尘的干燥箱内干燥。如使用时间长了，可用稀盐酸浸泡两小时，最后用蒸馏水反复漂洗。拿取试样瓶时只能拿瓶体上半部分，以避免指印进入光路。

c、非常正确地配制麦氏浊度标准液，是浊度测量的重要技术。保证计算正确，注意配制标准液的每个步骤，均匀的摇晃原液，准确的移液，以降低配制误差。可以直接购买麦氏浊度标准液。

d、测量时，不仅要考虑试样瓶的清洁，同时应保持测量位置的一致性。瓶体的刻度线应与试样座定位线对齐，并需要盖上遮光盖，避免杂散光影响。

十二  维护和检修

维护：

正确的测量和定期保养可以有效延长仪器的使用寿命。

- 长时间停用的情况下，应定期开机预热一段时间，有利于驱除机内的潮气。

- 贮存和运输期间，应避免高温和低温及潮湿的地方，以防止损坏仪器内的光学系统及电气元件。

检修：

| 故障现象 | 可能原因 | 维修方法 |
| --- | --- | --- |
| 1．开机后无显示 | 1．电源线与插座接触不良或松脱 | 1．紧固插座或更换电源线 |
| 2．测量无反映 | 1．光源灯损坏 2．内部接插件松脱 3．电气系统故障 | 1．更换 2．坚固 3．检修 |
| 3．显示屏缺笔划 | 1．LCD显示屏损坏 2．显示线路板故障 | 1．更换 2．检修 |

保修事宜：

在用户遵守仪器规定的方法操作使用，自用户购机之日起一年内，因制造质量问题而发生损坏或不能工作，制造工厂负责无偿为用户维修，因用户使用不当而损坏仪器，制造工厂则相应收取零配件费及人工费，保修期外产品，制造工厂负责终身维护。