INSTRUCTION MANUAL

UP/740

中文操作手冊

# 0.00  mg/l

SUSPENDED SOLIDS

Battery = 75﹪

CHARGE

ON

OFF

OK

MENU

目录

介绍

基本操作

系统设置

用户界面

选择界面

操作提示

界面设置

进一步设置

显示器设置

界面校正

信息

仪器的安全性

错误提示

电池充电

维修

预置测量

用户界面启动纪录

技术规格

技术支持

制备溶液

制备Turbidity标准液

- 規格說明

供應電源：充電電池

充電電壓：11-14VDC

充電變壓器：90-264VAC(47-63HZ)

操作按鍵：薄膜式按鍵

操作溫度：-20 ~ +60℃

顯示幕：5位數，LCD顯示

儀器材質：ABS，IP65

儀器尺寸：長224mm×寬106mm×高39mm

儀器重量：0.5kg（不含感知器）

模組規劃：10組

檢測校調種類：Formazin

Fulller’s Earth

Normal Activated Sludge

Milk（Full Fat）

測量單位：mg/l

g/l

ppm

FTU

NTU

﹪SS

User Defined

顯示範圍：0-20.00

0-200.0

0-2000

0-20000

自動電源關閉：5分鐘後

二、面版功能及顯示說明

SUSPENDED SOLIDS

# 1500  mg/l

Battery = 75﹪

MENU

ON

ON/OFF電源開關

OFF

OK

CHARGE

充電指示燈

充電器  感知器

插孔

SUSPENDED SOLIDS

測量種類

# 1500  mg/l

顯示測量值

單位

Battery = 75﹪

剩餘電池量

三、選項操作及設定

MENU

MENU

壓下      鍵即進入選項設定

壓下      鍵為上下功能選項及數字文字輸入

壓下      鍵為左右浮標移動

OK

OK

壓下      鍵為選項確認及輸入數字文字確認

MAIN MENU

Select Profile 選擇模組組別

Profile Config 模組內容選項設定

Monitor Config 顯示幕內容選項設定

Information 訊息資料瀏覽

Lock Instrument 儀器鎖碼

SELECT PROFILE

1. Profile One   第一組模組

2. ＜EMPTY＞ 空模組

3. ＜EMPTY＞ 空模組

4. ＜EMPTY＞ 空模組

5. ＜EMPTY＞ 空模組

6. ＜EMPTY＞ 空模組

7. ＜EMPTY＞ 空模組

8. ＜EMPTY＞ 空模組

9. ＜EMPTY＞ 空模組

10. ＜EMPTY＞ 空模組

PROFILE CONFIG

New Profile Wizard 新增模組精靈

OK

The profile wizard

guides you through

setting up a profile

NEXT

介由模組精靈引

導你設定

The wizard can be

be exited by pressing

the menu key

BACK      NEXT

離開精靈引導模

MENU

式按

步驟一

STEP 1.SELECT  PROFILE

Press OK to select

a profile to use

BACK

設定一組新模

OK

組按

OK

1. Profile One

2. ＜EMPTY＞     選擇一組空模

OK

3. ＜EMPTY＞     組後按

10. ＜EMPTY＞

OK

STEP 2.SELECT  PRESET

Press OK to select

measurement preset

步驟二

定意檢測種

類及範圍

OK

按

OK

SELECT PRESET

STW F.E. 0-100mg/l

STW NAS 0-1000mg/l

STW NAS 0-10K mg/l

Formazin 0-100FTU

Formazin 0-1000FTU

Formazin 0-4000FTU

F.Earth 0-100mg/l

F.Earth 0-1000mg/l

F.Earth 0-10g/l

F.Earth 0-20g/l

MILK（FF）0-10﹪

USER DEFINED 使用者自定

OK

步驟三

STEP 3. PROFILE NAME

Press OK to edit

profile name

BACK      NEXT

輸入模組名稱

OK

按

OK

Profile Two

Use←↑↓→ to set value

press OK to accept

press MENU to cancel

由←↑↓→輸入文字

OK

名稱後按

OK

步驟四

STEP 4. PROFILE USER

Press OK to edit

profile user

BACK      NEXT

輸入模組使用者

OK

按

OK

User Two

Use←↑↓→ to set value

press OK to accept

press MENU to cancel

由←↑↓→輸入文字

OK

名稱後按

OK

步驟五

STEP 5. PROFILE DATE

Press OK to set

profile date

BACK      NEXT

輸入模組日期

OK

按

OK

01/01/2001

Use←↑↓→ to set value

press OK to accept

press MENU to cancel

由←↑↓→輸入數

OK

字後按

OK

新增模組完結

Cal Wizard Complete

Press OK to finish

BACK

OK

按

PROFILE CONFIG

Calibrate profile 校調模組

Cal Wizard 校調精靈

OK

The 740 cal wizard

takes you through the

calibration process

NEXT

介由740校調精

靈引導你設定校

調

離開精靈引導模

MENU

式按

步驟一

零點校調

OK

按

The cal wizard can

be exited by pressing

the menu key

BACK      NEXT

STEP 1.SET ZERO

Press OK to set

Instrument Zero

BACK      NEXT

OK

將感知器浸入清

Immerse sensor in

Zero solution

press OK when ready

press MENU to cancel

OK

水內後按

OK

COLLECTING DATA

10﹪

此劃面為零點校

調資料收集等待

時間

STEP 2. SET SPAN

Press OK to set

Instrument Span

BACK      NEXT

步驟二

斜率校調

OK

按

OK

100.0 mg/l

Use←↑↓→ to set value

press OK to accept

press MENU to cancel

由←↑↓→輸入標準

OK

液濃度後按

OK

Immerse sensor in

Calibration solution

press OK when ready

press MENU to cancel

再將感知器浸入

所輸入標準液內

OK

後按

OK

此劃面為斜率校

COLLECTING DATA

10﹪

調資料收集等待

時間

校調完結

Cal Wizard Complete

Press OK to finish

BACK

OK

按

PROFILE CONFIG

Calibrate Profile  校調

Set Zero零點校調

Set Cal斜率校調

Take Sample比對校調

Enter Sample Result輸入化驗值

Edit Profile  修改模組內容

Edit Profile Name修改模組名稱

Suspended Solids懸浮固體

Sludge Density污泥濃度

Turbidity濁度

Final Effluent放流水

M.L.S.S混合液體懸浮固體

User Defined使用者自定

Edit Profile User修改模組使用者

Edit Profile Date修改模組日期

Measurement Title測量種類標題

﹪百分比

mg/l毫克/升

g/l克/升

ppm百萬分之一

FTU濁度單位

﹪SS懸浮固體百分比

User Defined使用者自定

Display Units單位顯示

0 – 20.00  (0.02)

0 – 200.0  (0.2)

0 – 2000   (2)

0 – 20000  (20)

Set Display Range顯示範圍

Instant    (0.2sec)

Very Fast  (1sec)

Fast      (10sec)

Medium   (30se)

Slow      (1 min)

Very Slow  (2 min)

Set Damping Rate阻尼速率

Adjust X Values

Adjust Y Values

Reset Cal Data

Reset All Data

Profile Adv Menu內部方程式模組

＊非必要請勿調整

PROFILE CONFIG

Delete Profile  刪除模組

1. Profile One   第一組模組

2. ＜EMPTY＞ 空模組

3. ＜EMPTY＞ 空模組

4. ＜EMPTY＞ 空模組

5. ＜EMPTY＞ 空模組

6. ＜EMPTY＞ 空模組

7. ＜EMPTY＞ 空模組

8. ＜EMPTY＞ 空模組

9. ＜EMPTY＞ 空模組

10. ＜EMPTY＞ 空模組

MONITOR CONFIG

Off關閉

On開啟

Bleeper 嗶聲設定

Always Off

On after Keypress

Backlight 背光設定

Off 關閉

On 開啟

Auto Shutdown 自動電源關閉設定

English 英語

Italian 意大利語

Language 語言種類

Change Password 更改密碼

Factory Cal Values 方程式調整

Reset Monitor 重置顯示幕設定

Monitor Config Adv 顯示幕內部方程式調整

＊非必要請勿調整

INFORMATION

Profile Info 目前使用模組資訊

Software Version 出廠版本資訊

Contact Information 原廠聯絡資訊

Battery Status 電池狀況資訊

Sensor Input 感知器分析信號資訊

制备方法

一个Formazin浊度标准应当非常小心。无论在任何情况下，都要保持彻底的清洁度，以防止溶液被污染。

1.把10g硫酸肼溶解到1升水里面。充分搅拌。

2.溶解100克乌洛托品到1升水里面。充分搅拌。

3.将上述溶液倒入一个2.5升温切斯特或类似琥珀色玻璃瓶中，把混合溶液在25℃条件下放置24h,并避免任何干扰。这个因而产生的溶液将会有4000FTU的浊度。

4.在使用标准前应当是混合充分的。也就是说在到处标准液前，要摇好瓶。

制备稀释的。

4000FTU浊度的标准液可以通过兑水用来配制低值溶液。下面的公式用来计算加到4000FTU浊度标准液中的水的比例。

W=（4000 /A）-1

W=1份水加到4000FTU标准液中

A=要求的浊度值