使用说明书

北京恒奥德科技有限公司

一、概述

SD-5便携式微机型色度仪采用光电比色原理来测试水溶液的色度。本仪器采用国家标准GB5750 中所规定的铂—钴色度标准溶液进行标定，以“度”作为色度计量单位。可以广泛用于发电厂、纯净水厂、自来水厂、生活污水处理厂、饮料厂、环保部门、工业用水、制酒行业、制药行业、防疫部门、医院等部门的色度测定，从而达到规定的水质标准。它是精密、智能化仪器，测量色度线性好，数值准确、可靠，操作方便。

- 仪器介绍

仪器键盘说明：

| 按键 | 功能 |
| --- | --- |
| 开关 | 开机、关机。 |
| 菜单 | 通过选择测量、校正、设置对仪器进行操作。 |
| 切换 | 通过切换选择测量模式。在校正状态按“切换”键可以强制退出。 |
| 提取 | 提取之前保存的数据。 |
| 确认 | “确认”键，按此键为确认上一步操作。 |
| 保存 | 保存测量中所需要的数据 |

二、工作条件

1、工作环境温度使用5～35℃ 存放-20～55℃

2、工作环境湿度不大于80%RH

3、电源电压交流220V 50Hz

4、仪器应水平放置在平稳的实验室台上，有效的避开直射光源。且无强磁干扰及强烈震动源。

5、周围空气中应无明显灰尘及腐蚀性气体存在。

三、技术指标

测定原理：铂-钴标准比色法

量范围： 0～500度

基本误差：±5%F.S

示值精度：0.1度

零点漂移：±1度

重 复 性：≤3%

电源：220V/50HZ 交直流两用

四、测量准备

1、开启仪器电源开关，预热30分钟。

2、用不落毛软布擦净比色皿上的水迹和指印，如不易擦净可用清洁剂浸泡，然后再用零色度溶液冲洗干净。

3、准备好校零用的零色度溶液和配制好的标准50度、250度、500度的铂--钴溶液。（配制方法见附录）

4、准备好被测溶液并置于清洁的比色皿中。

五、操作步骤（详见附件流程图）

测量溶液色度前，必须要对仪器进行校正。

1、校正

开机进入主界面菜单窗口，通过“切换”键选择“校正”选项。此时仪器显示放入0试样水，打开机器上方滑盖面板，将装有“0”试样水的比色皿置于测量池，盖上滑盖，待数值稳定按“确认”键。依次根据提示放入制备好的校正溶液。按“确认”键结束。进入主菜单选择。或按“切换”键强制退出，退出时保存之前校正的数据。进入主菜单界面。

注意：每次都要擦净比色皿壁的水迹和指印，不应留有任何痕迹，以免影响测量精度。每次比色皿放入测量池的方向和位置都尽量一致。较准和测量时请使用同一个比色皿操作，为减少因比色皿的误差造成的数据值的不准确。

2、色度测量

主界面菜单窗口，通过“切换”键选择“测量”选项。

将待测样品倒入干净的比色皿中，将装有待测样品的比色皿置于测量池，盖上滑盖，仪器显示的数值即为该待测液的色度值。

3、保存、提取使用方法

在测量过程中，可将测量值进行保存。按“保存”键即可，最多可存储10组数据。退出保存按“确认”键，回到测量状态。

保存的数据可以进行查询。按“提取”键即可。退出提取按“确认”键，回到测量状态。

六、测量技术

为了获取准确的色度测量值，除了仪器本身所具备的优良品质外，还有赖于实验人员的

良好技能和认真严谨的工作态度。两方面相结合将会使测量数据得到令人满意的结果。

1、采样后的样品溶液要及时测量，为防止色度干扰，当色度较高时（大于4NTU），可用孔

径0～5 微米的滤膜将被测水的色度去除，或用离心法处理后（离心机转速3000 转/分钟，时间为10 分钟），取其上部清液测量，以避免水样颗粒引起的测量结果缺乏真实性。

2、比色皿必须清洗得非常干净，并避免擦伤留下划痕。具体方法为用实验室的洗涤剂清洗比色皿内外，然后用蒸馏水反复漂洗，在无尘的干燥箱内干燥。如使用时间长了，可用稀盐酸或硝酸浸泡，而后用蒸馏水反复漂洗并干燥。注意在拿取只能拿杯体的上半部分，以避免指印进入光路。

3、必须正确的配置标准的色度溶液，其是色度测量的关键。同时应注意配置溶液的每个步骤，如均匀的摇晃原液，准确的移液，倒入零度水应注意刻度，配置低浓度溶液应选用大容量的量杯等等。

4、测量前应保证校正值的准确无误，在校正和测量时要充分考虑比色皿的新旧等个体差异，

在要求较高时可使用同一比色皿进行校正和测量。

5、有代表性的被检样品能准确反映水源的真实性，因此从各采样点取来的水样在测量时应去除瓶中的色度，以避免颗粒的影响。而测温度较低的水样时，样瓶体会发生冷凝水滴，此时应该在测量前让其放置一段时间，以便水样的温度接近室温，而后再擦干瓶体外的水迹。

6、测量时，不仅要考虑样瓶的清洁和取样的准确性，同时应保证测量位置的一致性，即瓶体的标记面应对着操作者且其标记线应与式样座定位线对齐，并需盖上遮光盖，避免杂散光的影响。

七、注意事项

本仪器为光电相结合的精密仪器，操作前应仔细阅读使用说明书，并能正确操作，还应

注意以下事项：

1、使用环境必须符合工作条件。

2、测量池内必须长时间清洁干燥、无灰尘，在不用时须盖上遮光盖。

3、潮湿气候或环境下使用时，必须相应延长开机时间。

4、被测溶液应沿试样杯壁小心倒入，以防止气泡产生，而影响测量的准确性。

5、更换比色皿或维修后必须重新标定。

6、非专业维修工程师，请勿打开仪器进行维修。

八、仪器维护

正确的测量和定期的保养可以有效的延长仪器的使用寿命。

1、长时间停用仪器的情况下，应定期开机预热一段时间，这有利于去除仪器内的潮气。

2、储存和运输期间，应避免高温或低温及潮湿的地方，以防止损坏仪器内的光学系统及电路元件。

3、定期清洗比色皿及清除测量池内的灰尘，这可以有效的提高测量精度，清洗时注意不要划伤玻璃表面。

4、机内的光学元件不能直接用手触摸，以免影响通光率。维护时可用脱脂棉沾上酒精擦除表面的灰尘。

九、保修事宜

用户遵守仪器规定的方法操作使用，自用户购机之日起一年内，因制造质量问题而发生损坏或不能工作，制造厂负责无偿地为用户维修，因用户使用不当而损坏仪器，制造厂则相应收取零件费及人工费。保修期外产品，制造厂负责终身维护。

十、仪器成套性

1、色度仪一台

2、遮光盖一只

3、比色皿二只

4、500 度色度溶液一瓶

5、电源线一根

7、说明书、合格证、保修卡资料各一份

附录

零度溶液和铂--钴标准溶液的配置

1、零度溶液配置方法

依据国际标准ISO7027 中规定，选用孔径0.1 微米（或0.2 微米）的过滤膜过滤蒸馏水、电渗析水或离子交换水，舍去前250～500 毫升的滤液，然后收集过滤水。须反复过滤两次以上，所获得的滤液即为规定的零色度溶液。将该溶液存放于清洁的并用该溶液冲洗后的玻璃瓶中。

2、铂--钴标准溶液的配置方法

依据国家标准GB5750 中规定，称取1.246 克氯铂酸钾（K2PtCL6）和1.000 克干燥的氯化钴（CoCL2·6H2O）溶于100 毫升纯水中，加100mL 盐酸（ρ20＝1.19 克／毫升），用纯净水定容至1000 毫升，此为标准的500 度铂--钴溶液。再取500 度标准铂--钴溶液50 毫升，倒入100 毫升容量瓶，再将零色度水溶液定容至刻度线，并充分摇匀，此为标准的250 度铂--钴溶液。再取500 度标准铂--钴溶液10 毫升，倒入100 毫升容量瓶，再将零色度水溶液定容至刻度线，并充分摇匀，此为标准的50 度铂--钴溶液。将该溶液存放于清洁的玻璃瓶中备用。