SSW/DH2008 超声波功率源

（原SSW系列  8051版）

使用说明

一．性能简介：

采用先进的微电脑控制技术及全新的电路设计理念，全新推出新一代多功能超声波清洗机专用功率源：

（一）控制箱采用微电脑控制下的数字频率合成技术，频率自动跟踪。

（二）数字式超声功率连续可调，使用更灵活。功率更加强劲，效率更高。

（三）具有完善的保护功能：过热保护和过流保护，工作更加可靠。

（四）四位定时器，时间控制精确到秒，保证您的工作质量。

（五）可根据需要可显示“工作状态”、“频率”等。

（六）提供外控接口，方便与其它控制设备的连接

二．主要技术指标：

工作电压：	220V	10%

| 工作电流： 请注意，设备不能在长时间在大于额定电流的状态下运行 额定功率 | 600W | 900W | 1200W | 1500W | 1800W | 2000W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作电流 | 2.5A | 3.5A | 4.5A | 5-5.5A | 6-6.5A | 6.5-7A |

环境温度：	0-40C°

相对湿度：	40%--90%

工作频率：	28KHz（40 KHz，80 KHz，135 KHz等）	5%

时间控制：	0--59分59秒

功率控制范围：0-100%		16级数控调节

机内过热保护：	65 C°

外型尺寸：

H x W x L = 160 x 360 x 500（标准型）

H x W x L = 160 x 300 x 360（S型）

L

H

W

三．面板功能说明：

显示窗

扫频开关

电源开关

输出显示条

S型

标准型

增加功率

减少功率

减少定时

增加定时

启动/停止

- 显示窗：用于显示定时时间、功率大小、工作状态及故障情况

- 扫频开关：选择正常工作状态或扫频工作状态。

- 启动/停止：用于控制工作的运行和暂停。

- 增加定时（开机工作状态）：设置定时工作值（设置选择开机时是否开启超声）

- 减少定时：（显示“ON/OFF”）设置定时工作值（设置显示字母）。

- 增加功率（显示电流）：增大输出功率（设置显示电流）。

- 减少功率（显示频率）：减小输出功率（设置显示频率）。

注：括号中的开关功能需与电源开关配合使用。

四．使用说明：

1．将机器安放在通风干燥处，接好电源和输出接头。当打开电源时显示窗中将显示产品的出产序列号

2．正常工作模式：

打开电源，显示窗或显示“-OFF”，如果是定时数字，请按“增加定时”或“减少定时”键，使显示窗显示“-OFF”，然后再按“启动/停止”机器即进入正常工作模式,并显示“-ON-”。在这种模式下，也可以通过功能转换按键选择显示工作频率或电流。“启动/停止”开关直接控制机器的工作。

3．定时工作模式：

打开电源，显示窗应显示“XXXX”，如果是显示“-OFF”或是显示不是你所需要的时间，在机器工作于暂停状态时（如果不是，请按“启动/停止”键，使机器工作在暂停状态“OFF”），按“增加定时”或“减少定时”键，使显示窗显示你所需要的工作时间，然后再按“启动/停止”机器即进入定时工作模式，显示窗显示相应的定时值“XXXX”，并按秒递减。当时钟减至零时，机器停止工作，显示窗重显原来的设定直。重新启动请按“启动/停止”键。

4．功率调整：

在工作状态，按“增加功率”或“减少功率”键，使之达到所要求的状态，机器将在10秒钟左右保存你的功率设定值。

5．扫频工作方式：

通过对电源某段频率的规律改变，使超声震动模拟冲刷效果，以达到加强清洗的作用。但该模式对机件有损伤，请酌情使用。

6．遥控线的使用

机器后面有一遥控接口，主要用于自动控制设备中，通过设备中的PLC或其他设备灵活的控制超声的输出，避免频繁开关设备电源造成对设备的损害。当遥控口短接时，超声开启，面板上的启动和时间调节按钮将被锁闭。当同一设备有多台受控超声电源时须用多组相互独立的开关触点

其他外接控制器

接超声震板

红线接“+”极

黑线接地

7．工作状态及显示模式的选择：

如下表所示，在打开电源前按下相应的“切换功能”键，同时打开电源，并保持到显示搜索，然后放开按键，机器将转换成相应的功能状态或显示状态。

| 按键名称 | 功率- | 功率+ | 时间- | 时间+ | 扫频 | 启动/停止 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常工作时 | 功率减小 | 功率增加 | 时间减小 | 时间增加 | 扫频 | 启动/停止 |
| 切换功能 | 显示频率 | 显示电流 | 显示字母 | 通电时“开/关” |  |  |
| 显示内容 | Fxx.x | xx.xA | ON/OFF | xxxx/OFF |  |  |

注：

1）表中“显示内容”拦内的“x”为数字，其他为字母

8．显示板上四位DIP开关状态设定：

显示板上有一个四位设置开关，其作用如下：

| 开关序号 | 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OFF | 正常工作状态 | 频率设定 |  | 工作频率 |  |
| ON | 取消定时 此时“时间+，-”及“启动/停止”键失效 | ON | ON | 19-26K |  |
|  |  | ON | OFF | 25-31K |  |
|  |  | OFF | ON | 30-38K |  |
|  |  | OFF | OFF | 38-45K |  |

9．故障告警：

如果显示窗中显示“E--1”，说明机器出现故障，请联系公司维修人员处理。

五．注意事项：

请将机器放置于干燥通风处，机器后部距离遮挡物大于300mm，以便散热。出现工作异常时请与维护工作人员联系，切勿随便开盖，以免造成危险。

机箱的电源保护地线必须保证良好接地，以免发生意外触电危险

六．附图：

遥控接口

电原理图（仅供参考）