MUA-165紫外线照射装置

MVL-210可见光照射装置

说  明  书

北京恒奥德科技有限公司

重要提示！！！

★请阅读说明书后再操作仪器，否则可能造成仪器损坏。

- 强紫外线对人体（眼睛和皮肤）有严重危害，

操作者应格外注意防护。

MUA—165紫外线照射装置／MVL—210可见光照射装置

说明书

- 概 述

MUA-165提供高密集度的紫外辐射输出，其光源为超高压汞灯；MVL-210提供高密集度的可见光输出，其光源为金属卤素灯。

该装置宜配用光纤束或导光棒将光辐射导出，在光纤束或导光棒的出射端提供超强辐射密度的照射条件，如再配用复眼透镜，可在不同距离上形成大小可调的均匀照射面。

- 主要技术指标

| 型号 | MUA-165 | MVL-210 |
| --- | --- | --- |
| 电源 | AC85 — 240V 50/60Hz |  |
| 配用灯 | DC 165W 型号SHP -165 | DC210W 型号NTP-210 |
| 输入功率 | 230W | 290W |
| 光辐射量（新灯） | UV初期辐照度3800mW/cm2（365nm） 使用φ5石英光纤、照射距离10mm | 3500lm |
| 灯寿命 | 约2000小时 |  |
| 色温度 | / | 约7500°k |
| 冷却方法 | 强制风冷 |  |
| 使用环境 | 温度： 5 — 35℃ 湿度70% 以下 |  |
| 光强调节显示 | 手动0 — 100； 遥控0 — 255 |  |
| 快门计时调节 | 0.1秒 — 999.9秒 |  |
| 尺寸 | W159×D352×H200（mm） |  |
| 重量 | 约 5.5 Kg |  |

三、仪器的使用方法和调整

1、仪器的基本使用方法

（1）用电源线将主机与电源插座连接起来。

（2）将电源开关按到ON的位置，前面板上的显示屏先闪亮一下，大约10秒钟后，显示屏正常显示，同时主灯点亮。再待两分钟左右，灯的光辐射达到额定值，稍后排气口的风扇开始旋转。

（3）前面板上各操作键的功能已标明，根据需要进行操作，液晶窗上会出现一些相应信息。

（4）光源输出的光量可以通过前面板的控制键进行调节。（当本机被设定在外部控制模式时，光量随遥控命令变化。）

调光的参量·调光范围：MIN（全闭）—MAX（全开）

·调光板的旋转：由步进马达实施开环控制。手动时通过[UP]、[DOWN]键调节，液晶上显示的变化范围为：0-100（遥控时的设定范围为：0-255）。

（5）关灯时将电源开关按到OFF，液晶显示屏上将显示灯的冷却所需要的剩余时间。

注意： ·灯熄后再次点灯时，要经过两分钟以上的冷却，否则有可能出现灯暂时无法点亮。

·在灯点亮的状态下，不要移动、震动或冲击本机，否则有可能造成灯的损坏。

·为了避免缩短灯的寿命，希望尽量减少开关灯的次数。

·因为有延时设定，电源OFF之后，风扇仍要工作约2分钟左右才停止，此时不要强行断电。

（6）灯累计点亮时间达到标准寿命2000小时之前，一定要按时更换灯泡。超过标准时间的过度使用，有可能引起灯的破裂。作为更换灯的依据，灯的累计点亮时间显示在液晶屏上。

2、如用户需要远离进行遥控操作，必须先了解以下事项：

（1）后面板D-SUB接口各插脚功能如下：

| 1 | 遥控 (输入) | 10 | 光圈设定D7 (输入) | 19 | NC 空脚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 快门 (输入) | 11 | 灯 (输入) | 20 | NC 空脚 |
| 3 | 光圈设定D0 (输入) | 12 | NC空脚 | 21 | NC 空脚 |
| 4 | 光圈设定D1 (输入) | 13 | 输入公共脚 (输入电源VCC) | 22 | 脚踏开关SW (1)(输入) |
| 5 | 光圈设定D2 (输入) | 14 | 开灯 (输出) | 23 | 脚踏开关SW(2)(输入) |
| 6 | 光圈设定D3 (输入) | 15 | 灯已稳定 (输出) | 24 | NC 空脚 |
| 7 | 光圈设定D4 (输入) | 16 | 灯异常 (输出) | 25 | 输出公共端 (GND) |
| 8 | 光圈设定D5 (输入) | 17 | 灯寿命已到 (输出) |  |  |
| 9 | 光圈设定D6 (输入) | 18 | 温度异常 (输出) |  |  |

（2）手动、遥控调光的切换

手动、遥控调光的切换由本机后面接口的REMOTE的信号进行切换。

遥控口之接口的位置：位于本机的后面板。

输入信号形式：内部由光隔离器绝缘。光耦合器的正极全部接到Vcc（13脚）；所以，Vcc需要+12V—+24V的供电。

输出形式： 输出脚为被光隔离的晶体管的开路集电极，有效态（Assert）时的输出为ON。

（3）信号参量

D0-D7（输入信号）

这是2进制8bit输入信号，D0-D7中的D0为LSB。设定的范围为：0-255，逻辑1为有效态（Assert），（设定指令发出后的1.6秒内，请不要改变其它设定信号）。

输入信号是8bit，虽然可以设定256级变化，但是光量的变化和输入的8bit信号并非线性关系，所以光量调节的精度并非1/256。

从控制信号输入后到光量调整光圈旋转至指定位置，最大需要约1.6 秒时间。

REMOTE（输入信号）

将遥控信号线设定为有效（Assert）后，本机转入遥控模式。

本机不再通过面板的按键进行操作，仪器按照REMOTE控制信号所设定的状态工作。

③ LAMP—ON（输出信号）

灯点亮时输出信号变为有效（Assert）。

④ 外部电源

ON OFF设定该信号为有效（Assert）时，灯被点亮。电特性如下：

| 额定电压 | 额定电流 | OFF电压 | 最大允许电压 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12V—24V | 17mA | 0—0.6V | 30V |

⑤ 灯的寿命（输出信号）

灯的累计使用时间达到设定的使用寿命（约2000小时）后，该信号变为有效（Assert）。

⑥ Sl快门开/关

控制线的有效（Assert）设定为打开快门，无效（Negate）为关闭快门，光圈值设定变更后的1.6秒内，不要将快门控制线设定为有效（Assert）。

（4）初始化操作及初始化后的状态

本机接通电源后的约10秒内，光量调整的光圈进行位置初始化操作，在这段时间内的光量是不确定的。

四、灯的更换方法

1、灯的更换方法

（1）取下上盖。

（2）摘取内盖。

（3）搬开灯碗上的压紧钢丝，将灯（和灯碗一体） 取出，把插头从插座上拔下。

（4）将一个特定型号的灯的插头插入插座，用钢丝将灯固定牢靠，然后装好内盖。

（5）将上盖板装好，拧紧固定螺灯（如果不拧紧上盖板的固定螺灯，电源将无法接通）。

警告·不允许使用特定型号以外的灯，请务必使用指定产品。

2、换灯后重新开机

待两分钟后同时按下UP和DOWN键，使灯寿命时间置为0。

五、重要安全注意事项

在使用本机之前，请仔细阅读理解以下的“重要安全注意事项”，并严格遵守。

1、放置

警告：

● 为防止灯的工作温度过高，请注意以下事项。

·本机的排气口和墙壁的距离保持在150mm以上。

·本机的侧面距离墙壁25mm以上。

·本机的底面至桌/台面的距离在12mm以上。

·将本机安装在不通风的封闭场所时，每台需要设置100m2以上的换气口。

● 请不要让纸、布、塑料薄膜等可燃物接触本机或光纤的输出口，否则有可能引发火灾。

● 不要将本机安置在室外或其他有可能淋水、非常潮湿的地方。

● 将本机有橡胶支脚的一面朝下，安置在水平面上。

● 使用之前，请确认电源电压在AC 80V—240V之间，并务必连接好地线。

2、操作

警告：

- 灯点亮时，从本机或光纤输出的光非常强，绝对不能直视。

- 灯点亮时，灯周围的温度非常高，切勿触摸。

- 不要用潮湿的手触摸本机，以免发生触电。

- 请不要打开上盖板使用本机，或在灯点亮时开启本机的上盖板。

- 不要将纸、布、塑料薄膜等可燃物堵塞吸、排气口，以免引起灯的工作温度过高。

3、灯的更换

● 更换时，务必将电源线从插座上拔下，以免触电。

● 灯刚刚熄灭时周围的温度仍很高，请放置10分钟以后，带手套操作。

4、禁止改装

● 不要对本机作任何形式的改装，由用户改装而引起的故障、事故，本公司不负任何责任。

六、常见故障及其处理方法

1、灯无法点亮时，请在更换灯之前确认以下事项：

（1）电源线插头和电源插座是否接好？

（2）电源线和本机上电源插座的连接是否可靠？

（3）关灯后是否5分钟之内重新开灯？

（4）上盖板的螺钉是否拧紧？

（5）保险丝是否烧断？

以上事项确定之后，如果将电源开关置于ON的位置，电源开关的指示灯仍不亮时，请检查配电盘，以确认电源插座有电。

2、出现以下现象时，请立即停止使用，和本公司联系修理。

（1）上盖板异常高热；

（2）保险丝经常烧断；

（3）本机内不慎进水；

（4）电源线过热，或电源的保护层破裂。

七、附件、选购件名称数量规格

附件：  液态光导  φ5mm×1.2m       1根

紫外线防护眼镜               1付

选购件：紫外辐照计 (MUA-165配用)

光照度计 (MVL-210配用)

复眼透镜和支架

滤光片

导光棒：通光直径φ5mm、φ10mm

八、维护和保养

1、仪器适应在5℃—35℃的清洁、干燥、通风的室内环境中工作，应置于无振动工作台上。

2、仪器已严格装调好，不准任意拆开，使用完毕冷却后将防尘罩盖好。液态光纤导管两端不得撞击、划伤等，要小心保护。

3、在换新灯泡时，应严格执行四、灯的更换方法和五、重要安全注意事项的有关规定。

4、液态光纤导管两端表面有灰尘、油脂时，先用吹风球吹去灰尘，然后用脱脂棉或纱布蘸少量酒精、乙醚1：1混合液或丙酮，轻轻揩洗清洁。

九、售后服务

本仪器保修一年。在此期限内如仪器工作不正常，请送我公司鉴定，确属质量问题，我公司负责免费维修。

对于超过保修期后出现故障的仪器，或是由于用户使用不当、保管不善而造成器件损坏的仪器，我公司负责维修，合理地收取工本费。欢迎用户来电来函联系。

附录1：

北京恒奥德科技有限公司

产品目录

| 类 别 | 名 称 | 仪 器 型 号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 台式照度计 | 光度计 | ST—900B | 10-2，10-3 |
|  | 微弱光光度计 | ST—900PM | 10-3 (单位：mlx或mcd/m2) |
|  | 微弱光光度计 | ST—900 | 10-4，10-5 |
| 辐照计系列 | 全天候紫外辐照计 | OUV—B |  |
|  | 光辐射自动测控仪 | GCK—Ⅰ（各种波段） | 台式/安装型 |
|  | 嚗辐量计 | GCK—Ⅱ |  |
|  | 安装型辐照计 | 定制（各种波段） | 各种试验箱专用 |
|  | 光电转换器 | 定制（各种波段） |  |
|  | 三通道紫外辐照度检测装置 | 定制 |  |
| 台式紫外辐照计 | 紫外辐照计 | UV-M | 四通道 |
| 亮度计 | 组合型亮度计 | L88/900PM |  |
| 光谱仪 | 光谱光度计 | OPT—2000 |  |
| 其它测光仪器 | 隧道光度计 | 定制（照度计、亮度计） |  |
|  | 长余辉荧光材料光变特性 测试系统 | OPT—2003 |  |
|  | OLED光电参数测量系统 | 定制 | 根据用户需要有不同配置 |
| 光照射装置 | 紫外线照射装置 | MUA－165 |  |
|  | 可见光照射装置 | MVL－210 |  |
|  | 氙灯光纤照射装置 | CXE-350 |  |
|  | A光源照射装置 | OPT—2004 |  |
|  | 远距投射式光源 | OPT—2004 |  |
|  | 稳定光亮度源 | OPT—2002 |  |
|  | 小发散角D65光源 | 定制 |  |

附录2：

产品目录

| 类 别 | 名 称 | 仪器型号/规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 照度计 | 照度计 | ST-80C |  |
|  | 照度计 | ST—85 |  |
|  | 弱光照度计 | ST—86L |  |
|  | 弱光照度计 | ST—86L | （验光仪用） |
| 亮度计 | 屏幕亮度计 | ST—86LA |  |
|  | 屏幕亮度计 | ST—86LA | （10-3） |
| 紫外辐照计 | 紫外辐照计 | UV—A（单通道） |  |
|  | 紫外辐照计 | UV—A（双通道） |  |
|  | 紫外辐照计 | UV—B（单通道） |  |
|  | 紫外辐照计 | UV—B（双通道） |  |
|  | 紫外辐照计 | UV—313 |  |
|  | 紫外辐照计 | UV—340 |  |
|  | 紫外辐照计 | 定制365、297 定制254、365 |  |
|  | 紫外辐照计 | 定制313、340 |  |
| 其他辐照计 | 紫外/可见光照度计 | 定制 |  |
|  | 紫外线含量检测仪 | 定制 |  |
|  | 蓝光/可见光比率计 | 定制 |  |
|  | 辐照计 | FZ—A |  |
|  | 光合有效辐射计 | FGH—1 |  |
|  | 蓝光辐射计 | FL—1D |  |
|  | 发光二极管光强计 | ST—86LB |  |